心电图机 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于检查心脏，诊断心律、心肌缺血及心梗检查 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 具有标准12导联同步采集，12导联同步自动分析功能。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 内置热敏点阵打印机，同时支持有线/无线方式外接打印机打印A4报告。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 整机重量≤3kg，内置≥8英寸彩色电容触摸屏（分辨率≥1280×800），屏幕带倾斜角设计。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 具有导联信号质量检测功能（不同颜色标记），并支持智能采集——根据导联信号质量自动开始/停止心电采集。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 标配ST-MAP及ST-VIEW功能（提示心肌梗死相关信息）；支持心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等分析功能的选配升级。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 支持九导联儿童模式；采样率≥60k Hz，频率响应0.01Hz-500Hz，耐极化电压≥±900mV，时间常数≥5s，共模抑制比≥140dB。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | A/D转换24bit，独立起搏通道且起搏采样率≥60k Hz。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 增益可选1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV；走速可选5、6.25、10、12.5、25、50mm/s。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 内置存储器≥100,000例病例，支持U盘/SD卡扩展；支持有线/无线/移动网络，内置WiFi（2.4GHz/5GHz双频）及蓝牙模块。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 支持手动、自动、节律模式；支持实时采样、预采样、触发采样；支持≥30min数据采集及冻结功能。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 采集过程中自动检测心律失常并提示；对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 支持在屏报告查看/编辑、波形放大、数据测量；具备病历查询、预览、修改、传输、打印功能。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 支持用户登录及分权限管理；可与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息下载及检查数据自动上传。 | / |
| ▲2.14 | 主机 | 交直流两用自动转换；内置可充电锂电池，充满后正常工作时间≥4小时。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 心电导联线 | 1条 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

心电监护仪1 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 具备心电、血氧、无创血压等基础参数监测及心律失常分析功能 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 支持≥25种心律失常分析（含房颤分析），具备24小时心电概览界面及血压动态分析（折线图与昼夜最值/均值）。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 一体式监护仪，具有配件收纳装置（如收纳箱、绕线架或储物盒），便于配件收纳管理。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | ≥12.1英寸电容式触摸屏，屏幕亮度自动调节；可升级智能语音功能，通过语音指令实现常规操作。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 心电（3/5导联，可升级12导）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温，可选配有创血压、呼气末二氧化碳。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 无创血压具备手动、周期、快速、序列、整点测量方式；可监测灌注指数（PI），反映末梢循环功能。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 心率测量范围：成人10-300bpm，儿童/新生儿10-350bpm; | / |
| 〇2.7 | 主机 | 具有报警集中设置与图形化报警显示，支持根据病人类型一键自动设置报警限。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 具备监护、演示、待机、夜间、隐私、插管模式；具备呼吸率及呼吸波形通过血氧探头（脉搏波技术）监测；支持升级智能输液监护，在监护仪界面显示滴速并自动阻断报警。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 存储功能：≥1600小时趋势图表、≥2800个参数报警事件、≥2200组NIBP测量、≥2800个ARR事件及波形、≥72小时全息波形。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 内置锂电池，支持工作时间≥4小时；它床观察可支持≥15台床边机的数据切换查看；具备EWS早期预警评分与GCS昏迷指数评分。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 心电导联线 | 1条 |
| 3.3 | 配置3 | 血氧探头（含主电缆） | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 无创血压袖套（含导气管） | 1套 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

心电监护仪2 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 具备心电、血氧、无创血压等基础参数监测及心律失常分析功能 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 适用于成人、小儿、新生儿监测，满足救护车、直升机、固定翼飞机转运标准。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 整机无风扇，防护等级≥IP44；重量≤1.0kg（含电池），配备≥5.5英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280×720，支持户外模式与环境光自动调节。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 内置锂电池，持续监测时间≥4小时，支持车载充电。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 支持与床旁监护仪通过插件模块协同使用，具备即插即用能力；可选配便携插件箱扩展参数模块。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 支持3/5导联心电，可升级12导联；心率测量范围：成人10bpm～300bpm；儿童和新生儿10bpm～350bpm；具备≥25种心律失常分析（含房颤）、ST段分析及QT/QTc测量功能。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 无创血压监测：提供手动、自动、间隔、序列、整点等≥5种测量模式；成人收缩压测量范围30~290 mmHg；支持24小时血压动态分析。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 支持血氧饱和度监测，可显示弱灌注指数（PI）；支持双通道体温测量及差值显示。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 支持有创血压监测（≥2通道），测量范围-50~360 mmHg。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 支持选配呼吸末二氧化碳（EtCO₂）监测。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 事件回顾≥1000条，每条存储≥32秒三道波形及对应参数值；全息波形回顾≥48小时，趋势数据回顾≥120小时。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 具备≥48小时心电概览界面，支持心律失常、QT/QTc、ST段统计；支持图形化报警指示。 |  |
| 〇2.12 | 主机 | 具备早期预警评分（MEWS、NEWS）及格拉斯哥昏迷指数（GCS）评分功能。 |  |
| 〇2.13 | 主机 | 支持血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算等辅助工具。 |  |
| ▲2.14 | 主机 | 支持有线或无线网络连接至中央监护系统及医院信息系统；可升级智能语音功能，通过语音指令实现常规操作；可与遥测监护仪联网通信到中心监护系统。 |  |
| 〇2.15 | 主机 | NIBP测量回顾≥1000条；参数报警事件存储≥2000条。 |  |
| ▲2.16 | 主机 | 具备呼吸率及呼吸波形通过血氧探头（脉搏波技术）监测；支持升级智能输液监护，在监护仪界面显示滴速并自动阻断报警。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 心电导联线 | 1条 |
| 3.3 | 配置3 | 血氧探头（含主电缆） | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 无创血压袖套（含导气管） | 1套 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

注射泵（双泵） 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 支持精麻药品等高风险药物的输注 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 双通道一体机。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 注射精度：≤±2%。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 速率范围：最大速率可达2000ml/h；最小速率≤0.1ml/h。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 支持自动快进和手动快进。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 支持的注射器规格：包含5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 显示屏尺寸：≥3.5英寸。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 支持在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 药物库储存：≥1800种。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 配备内置锂电池，可在无外部电源时工作，续航≥4小时。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 注射模式：包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 具备管路阻塞报警功能。 |  |
| ※2.12 | 主机 | 具备三类医疗器械注册证。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

肠内营养泵 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于输注肠内营养液 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 注射精度≤±5%，保障临床输注剂量的准确性。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 输注速度基础范围：范围需覆盖1～600ml/h。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 具备历史记录存储功能，可留存输注相关操作记录，方便临床溯源、核对。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 支持报警音量调节，可根据临床环境需求调整音量大小，避免噪音干扰。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 配备内置可充电电池，支持脱离外接电源独立工作，续航不小于4小时。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 至少具备连续和间断模式 | / |
| ▲2.7 | 主机 | ≥4英寸显示屏，可实时显示输注速度、相关参数及运行状态，方便医护人员查看、操作；屏幕亮度 ≥10 级可调。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 重量≤1kg（含电池） ，自带加温系统 ，无需外接电源 ，有效减少病人腹泻。 | / |
| ※2.9 | 主机 | 具备重庆市医疗保障局已备案通过的医保C码。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

电子纤维支镜 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于呼吸系统检查 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 视场角≥120°，景深：3-150mm。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 工作软管有效长度≥600mm。工作软管外径≤5.5mm，内置吸引通道≥2.6mm。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 电子成像技术，工作软管内不含光纤。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 插入管前端弯曲角度，向上≥180°，向下≥130° | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备图像冻结功能；具备拍照功能；具备录像功能；具备图片、录像预览回放功能；具备多级图像亮度调节功能，调节等级≥4级。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 备 HDMI 视频输出接口，可外接显示设备；图像无明显几何失真。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 至少支持低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌中的两种。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 需要具备采用ETO阀门或者NT阀，进行高水平洗消和灭菌 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 手柄功能：操作手柄设有功能按键，可实现图像相关操控；轻质化镜体：镜体总重量<300g。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 内置 LED 光源照明。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 可搭配无线视频发射器与图像处理器无线连接。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 显示主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 主机箱子 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 插管软镜 | 1条 |
| 3.4 | 配置4 | 电源适配器 | 1个 |
| 3.5 | 配置5 | 清洗套装 | 1套 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |