气道管理仪 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 具备实时监测并维持气囊压力、声门下分泌物吸引功能 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 适用于建立人工气道的患者，用于气囊压力监测与控制、声门下分泌物吸引及管理。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 具备国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 具备球囊压力自动监测与动态闭环调节功能，确保气囊压力维持在设定范围内。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 球囊压力设置范围:10mmHg～50mmHg。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备声门下吸引时的通气补偿功能，可进行多档位（≥2档）或无级调节。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 具备球囊上方分泌物吸引功能。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 球囊上方吸引负压范围:80mmHg～120mmHg。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 球囊上方吸引时长:1～20秒（可调）。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 具备全自动间断吸引功能，支持声门下分泌物引流，避免负压持续作用于粘膜。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 具备球囊上方分泌物自动冲洗功能。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 冲洗量可调范围覆盖1～8ml/次。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 冲洗间隔可调范围覆盖30～240分钟。 | / |
| ▲2.13 | 主机 | 具备以下报警功能：负压吸引脱落、连接管路脱落、漏气报警、设备运行故障等。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 负压引流器 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

康复病床（BCI+） 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过脑机接口技术实时采集并解码患者的脑电信号，驱动外设或神经调控设备，为神经损伤患者提供主动康复训练与功能重建治疗 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于对脑中风、脑外伤、脑卒中引起的下肢运动功能障碍患者进行康复站立辅助训练。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 床体站立位角度可电动调节 0~85°（允许±5°误差）；电机系统应具备控制以下动作的能力：站立位调节、垂头仰卧位调节、靠背板调节、大腿板调节、小腿板调节、垂直升降调节；站立电机应具备足够的负载能力，能够安全、平稳地完成最大体重患者的起立训练，站立电机最大负载≥8000N。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 单键操作即可实现座椅姿势，便于早期体位转换增加本体感觉，提高患者舒适度。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 护栏内嵌触控操作屏（≥7英寸），具有体位控制、体征监护、体征预警功能；可显示床体角度；可实时显示：心电图、心率、血氧、血压、呼吸频率、体温等生命体征数据。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 足部踏板具有称重功能，可显示称重数据，最大可称重 ≥180kg；电动伸缩式足部踏板，伸缩范围 0~215mm（±5mm）；足部踏板在 3000N 载荷下变形量 ≤2%。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 具有双重供电模式，内部电源可在断电情况下继续工作；配有紧急开关，在紧急情况下按下可停止设备工作。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 床体两侧配有引流挂钩。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 床体垂头仰卧位可电动调节 0~12°（允许±5°误差）。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 床体靠背板角度可电动调节 0~60°（允许±5°误差）。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 大腿板角度可电动调节 0~20°（允许±5°误差）。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 小腿板角度可电动调节 0~75°（允许±5°误差）。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 床体可电动垂直升降高度调节 510~825mm（允许±10mm误差）。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 床体具备电子有线手持控制器，支持多体位调节，具备一键锁定/解锁功能。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 床体左右两侧上护栏内嵌多功能控制面板，可进行多体位控制及锁定/解锁功能。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 配有可折叠式护栏，护栏高度 ≥390mm；护栏材质采用高强度工程塑料（如HDPE、ABS、PP等），具有足够的抗冲击性和耐用性。 | / |
| 〇2.16 | 主机 | 配有 ≥3条 魔术贴和卡扣双重安全保护带，保护带静态最大承重 ≥500N。 | / |
| 〇2.17 | 主机 | 床头板可拆卸、护栏可上下移动，便于医护抢救。 | / |
| 〇2.18 | 主机 | 床头两角配有防撞滚轮。 | / |
| 〇2.19 | 主机 | 床头两角配有输液杆安装孔位。 | / |
| 〇2.20 | 主机 | 床体水平时外形尺寸（L×W×H）：2200 mm × 1000 mm ×（510~825）mm（允许±10mm误差）。 | / |
| 〇2.21 | 主机 | 床面尺寸（L×W）：2035 mm × 850 mm（允许±10mm误差）。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 床垫 | 1张 |
| 3.2 | 配置2 | 便携式心电监护设备 | 1台 |
| 3.3 | 配置3 | 足部踏板 | 1张 |
| 3.4 | 配置4 | 护栏 | 4张 |
| 3.5 | 配置5 | 床头板 | 1张 |
| 3.6 | 配置6 | 床体 | 1张 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

臭氧治疗仪 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过产生可控浓度的臭氧气体或臭氧水，利用其强氧化性杀灭病原体、消炎镇痛、促进组织修复 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 输出臭氧浓度可覆盖 20–60 mg/L 治疗区间。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 臭氧输出流量范围可覆盖0.3 L/min ~ 0.45 L/min，流量可调，误差在临床可接受范围内。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 设备应配备残余臭氧分解装置或封闭式臭氧收集装置，确保工作环境中臭氧排放浓度符合医疗环境安全要求。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 设备应能配套产生臭氧水，臭氧水浓度应能满足临床消毒需求（最大值：≥20 mg/L）。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 具备欠压报警及自动保护功能，输入压力异常时，设备应发出声光报警并自动停止臭氧输出。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 设备应具备双系统管道高浓度臭氧消毒功能。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 输出压力：0.15 MPa（允许偏差 ±0.03 MPa）。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具有≥7英寸彩色触摸液晶显示器，界面直观，可实时显示浓度、流量、压力、工作状态等信息。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 采用数字化控制，具备浓度闭环反馈调节功能。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 采用标准医用接口，便于连接无菌注射器，取气连接牢固可靠。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 内置气体过滤器，对输出臭氧进行过滤。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 配备专用氧气减压装置，调节范围 0 ~ 0.5 L/min。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 主控系统预留通信接口，支持后续扩展。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 具备工作状态指示灯，可清晰指示氧气正常、压力异常、臭氧浓度达标与否等工作情况。 | / |
| ▲2.15 | 主机 | 具有输出保护和密封式臭氧采集装置。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 氧气减压表 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 供气管 | 1根 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

富小板血浆制备系统（PRP） 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于从患者自体血液中快速、无菌地分离提取出高浓度的血小板和生长因子，制备成PRP用于注射治疗，以促进组织修复与再生，如骨关节炎、肌腱损伤及创面愈合等。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 应用于骨科、疼痛科、外科、皮肤科、针灸科、肛肠科、医疗美容等领域，支持PRP/ACT等富含多种生长因子的制备。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 内置富血小板血浆专用制备程序，支持一键式启动，具备 ≥3 段阶梯离心功能；可支持 PRP / L-PRP / P-PRP / CGF 等常见制备模式。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 采用低温制备控制技术，制备全过程维持低温环境，避免温度变化激活血小板。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 采用无菌操作设计，内置紫外线消毒装置。转子、吊篮、适配器等核心部件均可高温高压灭菌。 | / |
| ※2.5 | 主机 | 配套血小板血浆制备专用转子及适配器一套，兼容常规三类耗材，无专用高值耗材绑定。适用于 10–40ml 制备容量，兼容主流注射器。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 具备离心数据追溯功能，支持 USB 数据导出，可存储 ≥1000 组运行记录。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 采用变频电机与温控系统，支持升降速多档可调。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 配置液晶触摸屏，支持状态实时显示（转速、离心力、温度、时间等）。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 具备多重安全保护：电子门锁、超速、超温、过流、不平衡停机等保护功能。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 最高转速 ≥5000 r/min。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 最大相对离心力 ≥5000 ×g。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 最大容量：满足 PRP 制备需求（≥4×20ml）。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 转速精度：±20 r/min。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 温控范围：-10℃ ~ +40℃。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 温控精度：±1.5℃。 | / |
| 〇2.16 | 主机 | 定时范围：0 ~ 99min。 | / |
| 〇2.17 | 主机 | 整机噪声：≤60 dB(A)。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 转子 | 1套 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |