氦氖激光治疗仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于消炎、镇痛、促进伤口愈合和组织修复，改善局部血液循环 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 激光器类型：氦氖激光器； | / |
| ※2.2 | 主机 | 工作波长：632.8nm； | / |
| ▲2.3 | 主机 | 激光输出功率：≥30mW； | / |
| ▲2.4 | 主机 | 终端输出最大功率≥25mW ； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 具备功率检测装置，可实时检测光纤输出端实际功率 ； | / |
| ▲2.6 | 主机 | 配备扩束镜，可调节光斑高度及放大光斑直径 ； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 定时范围：0～99分钟连续可调，数码显示 ； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 提供产品医疗器械注册证。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 二分叉光纤 | 1条 |
| 3.3 | 配置3 | 扩束镜 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

空气波压力治疗仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于预防深静脉血栓、消除肢体水肿以及改善血液循环 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 采用多腔气囊套筒设计，每腔压力可独立调节，且支持任意腔室压力的开启与关闭。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 压力设置范围：10mmHg～200mmHg，示值误差不大于±15%或±15mmHg（取两者中较大值）。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 具有紧急停止功能，能够快速卸压。启动后，输入压力下降至30mmHg以下的时间应不大于10秒。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 输出模式≥4种，支持多模式任意组合。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 工作时，噪声应不大于60dB(A)。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 具有过压保护措施。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 气囊和连接管路应具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强下保持1min，压降应不大于10%。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 两个气囊腔道总数≥8腔。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 连续工作时间≥4h。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 肢体气囊 | 2组 |
| 3.3 | 配置3 | 一分二气囊连接管 | 1组 |
| 3.4 | 配置4 | 一出一气囊连接管 | 1组 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

立式动态干扰电治疗仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于镇痛、改善局部血液循环、消炎、促进伤口愈合以及兴奋神经肌肉 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 具备≥两组独立输出通道，支持干扰电输出及中频输出； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 具备正弦波、方波、三角波；差频周期、动态节律、调幅度、调制频率可调； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 同时支持吸附式电极与自粘式电极； | / |
| ▲2.4 | 主机 | 具备多种负压工作模式（不少于4种）； | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备电极加热功能（温度可调）；设备为立式设计，带脚轮及配件收纳； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 内置固定治疗处方不少于4个，支持自定义处方，数码或液晶显示； | / |
| ▲2.7 | 主机 | 工作频率可调，调节范围覆盖2kHz～6kHz，可选档位不少于3档； | / |
| ※2.8 | 主机 | 差频频率范围：1Hz～120Hz ； | / |
| ▲2.9 | 主机 | 每路最大输出电流有效值 ≤60mA； | / |
| ▲2.10 | 主机 | 治疗时间1～99min可调，级差≤1min，允差±5%，治疗结束有提示音； | / |
| ※2.11 | 主机 | 具备输出通道开路与短路保护功能； | / |
| ▲2.12 | 主机 | 具备有效的医疗器械注册证，适用范围应涵盖：消炎镇痛、改善局部血液循环、兴奋神经肌肉组织。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 吸附电极线 | 8根 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

排痰仪 项目技术参数  （肌骨康复科、重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于治疗呼吸系统疾病导致的排痰困难。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 柜式一体机双通道输出。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 有成人型叩击头和儿童型叩击头，成人排痰、儿童排痰功能二合一。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | ≥6种成人型叩击头，≥5种儿童型叩击头。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 正常工作时的噪声应≤65dB（A）。 | / |
| ※2.5 | 主机 | 多种治疗模式包括：手动模式、自动模式、自定义模式。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 手动模式：治疗时间：1min～99min可调，步进1min。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 自动模式：治疗时间：5min～20min范围内可调，步长5min。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 设备应提供不少于6种工作模式。其中，应至少包含3种适用于成人的工作模式，以及3种适用于儿童患者的工作模式。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 自定义模式下设备根据设定的总治疗时间以5min为一个周期循环运行，一个周期分为4个阶段。总治疗时间和各阶段的振动频率、时间可调。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 成人型叩击头各阶段振动频率可在10Hz～60Hz范围调整，儿童型叩击头各阶段振动频率可在10Hz～30Hz范围调整，步长1Hz。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 具备雾化功能。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 正常工作压力在75kPa～105kPa范围内，异常状态最大压力不超过350kPa。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 转向器 | 2个 |
| 3.3 | 配置3 | 治疗头 | 据实配置 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

生物信息反馈灸疗仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于消炎镇痛、活血化瘀、促进组织修复、消除水肿 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 产品结合传统中医雀啄灸、雷火灸理论与现代光电治疗技术，模拟雀啄灸动态施灸方式。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 可自动采集使用者心率信号，输出与心率同步的脉动式光谱能量。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 采用心率同步脉动输出模式，提升能量作用的靶向性与生物适配性。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 具备光谱带宽自适应调节功能，满足不同深度组织的能量吸收需求。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 产品由生物信息反馈系统（含脉搏信息采集处理模块、心率同步红外辐射控制模块）、光能治疗器、控制面板等组成。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 光谱波长范围：不窄于 0.64µm～1.5µm（覆盖红光至近红外波段）。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 光能发生器辐射强度（距离5cm）：＞200 mW/cm²。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 光能治疗器额定全功率：150W。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 输入功率：≤300VA。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 通过生物信息脉搏传感器自动提取受疗者指尖微循环信号，经分析处理后自动调制能量装置。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 治疗时实时显示受疗者的心率信号、治疗时间等信息。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 可根据个体生理信号差异，自适应调节输出光谱与能量强度。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 工作模式：全功率模式、同步调制模式。 | / |
| ▲2.14 | 主机 | 若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 光能发生器 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 生物信息脉搏传感器 | 1套 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

超声波治疗仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于软组织损伤修复、消炎镇痛、缓解粘连以及促进局部血液循环 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 具有全数字中文彩色触摸显示屏； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 输出模式：连续输出和脉冲输出； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 工作频率：单头可实现双频输出（1MHz / 3MHz）； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 最大有效声强不超过 3W/cm²； | / |
| 〇2.5 | 主机 | 治疗时间：0-30min 可调，步进 1min； | / |
| ▲2.6 | 主机 | 内置不少于15 个临床常见疾病的标准处方； | / |
| ▲2.7 | 主机 | 治疗信息：固定处方含文字、人体彩图部位、人体解剖图信息； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 接触不充分时自动中断治疗并提示，恢复接触后自动恢复； | / |
| ※2.9 | 主机 | 支持不少于两种规格超声头，含适用于面部、手足等精细部位的专用探头，超声头为防浸式设计，可用于水下治疗； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 波束不均匀系数 RBN：≤8； | / |
| ※2.11 | 主机 | 设备具备不少于 2 个独立治疗通道，可同时连接 2 个超声头，支持双人同时治疗或双通道独立工作。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 探头 | 2个 |
| 3.3 | 配置3 | 探头支架 | 2个 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

冷敷机 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于局部降温、减轻组织肿胀、缓解疼痛以及抑制炎症反应 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 采用半导体制冷模块；整机配备移动推车。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 具备冷敷、常压、脉动加压、多媒体、计时及计次等多种工作模式，各模式可分别单独工作或根据临床需要组合使用，实现一机多用。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 冷敷温度可设置范围 4℃～30℃；温度控制精度可保持在设定温度±0.5℃范围内。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 全自动一键式操作，具备自动记忆和识别初次治疗模式功能，主机启动后达到设定温度的时间≤5分钟。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 配备触摸屏，屏幕角度可调节；具备多媒体存储与播放功能，可在治疗过程中播放视频和音乐。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 治疗时间可设置范围 1～99h，误差不超过±1min。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 配备体温监测装置，用于实时监测患者体温。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 可同时满足至少2名患者的局部冷敷治疗需求。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 具备液位检测、温度超限、过载、过压、缺水等故障自动提示功能。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 工作状态下平均制冷速率≥4℃/min，温度允差±2℃。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 加压水囊（踝、膝、肩） | 3只 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

持续关节活动器（下肢） 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过电动机驱动下肢关节（如膝、髋、踝）进行持续、缓慢、无痛地被动运动，以预防关节僵硬、肌肉挛缩，促进关节功能恢复。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 支架长度调节范围：大腿0～100mm，小腿0～100mm，允差±10%。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 膝关节屈曲动作角度0～130°，允差±10%。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 髋关节屈曲动作角度0～70°，允差±10%。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 角度运行速度：1.4°/s允差±10%，≥9档可调。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 训练时间：1～240min可调，级差10min，允差±10%。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 移动至最左位置和最右位置中心线夹角为27°，允差为±10%。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 具有应急安全保护开关。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 手持操作器 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

深层肌肉刺激仪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于缓解肌肉痉挛、松解粘连、消除扳机点并促进局部血液循环。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 手持式全金属材质振动头，搭配高性能电机及高强度传动结构件； | / |
| ※2.2 | 主机 | 配备≥三种钛合金振动头，至少包含φ20mm、φ25mm、φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求； | / |
| ▲2.3 | 主机 | 振动头振动频率可调为15Hz~60Hz； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 治疗时间5-30min可调； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 振动头振幅≥6mm； | / |
| ▲2.6 | 主机 | 重量≤2.4kg； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 工作噪音：≤65dB； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 输入功率：≤60W。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 振动头 | 3个 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

智能整脊脉冲枪 项目技术参数  （肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用以矫正关节半脱位、缓解软组织紧张及改善生物力学功能。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 具备自动模式、手动模式； | / |
| ※2.2 | 主机 | 具备多档脉冲力可调，其中典型档位不低于 3 档，1 档≥60N、2 档≥120N、3 档≥200N，脉冲力误差：±15%； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 脉冲频率范围：5Hz～12Hz，误差 ±12%； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 具备预压功能，预压到位后指示灯提示，预压力不低于 10N； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 单次治疗击打频数：20～72 次可调； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 支持通用治疗头、颈椎治疗头、腰椎治疗头选配； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 具有异常脱离治疗部位时，可自动中断输出并停止工作； | / |
| ※2.8 | 主机 | 具有实时监测内部工作温度，超温时可提前预警； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 治疗过程及结束状态可通过提示音进行反馈，异常时提示音持续提醒，便于设备状态检查。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 治疗头 | 据实配置 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

吞咽（低频）治疗仪 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过低频电流刺激神经肌肉，改善吞咽功能。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 具备吞咽肌刺激与咽反射刺激单路切换输出。吞咽肌刺激电流强度0～50mA；咽反射刺激电流强度0～15mA。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 咽反射刺激脉宽≥500ms，可调。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 具有阻抗测量功能，异常（短路/开路）时自动停止输出并提示。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 每次启动治疗，所有输出强度自动归零，仅在工作状态下可调节电流。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 可通过USB接口从台式工作站下载治疗处方。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 具备失神经刺激及保护技术。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 治疗过程中参数自动锁定，防止误操作。 | / |
| ※2.8 | 主机 | 产品应取得NMPA医疗器械注册证，结构为便携式设计。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电极线 | 1根 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

动态干扰电治疗仪 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于深部镇痛、促进血液循环并缓解肌肉疲劳。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 具备干扰电输出功能，支持二维或三维干扰电 。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 差频频率范围应覆盖1Hz～200Hz，误差不超过±10%，以满足不同疾病对低频电疗频段的治疗需求。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 具备多重安全保护功能，包括但不限于：治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零、过电流保护、过电压保护、断路保护。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 具备吸附电极和普通电极，吸附电极具有负压功能。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 具备多种治疗模式，可根据疾病类型选择对应的治疗频率范围。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 具备动态节律调节功能。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 具备预设处方及可编程处方功能。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具备多档调幅度调节功能，调节范围应包含0%、100%。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 2kHz～6kHz范围内多档可选。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 1min～99min可调，治疗结束有提示。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 设备需配备专用台车（与设备匹配，便于临床操作）。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 吸附电极线 | 据实配置 |
| 3.3 | 配置3 | 台车 | 1台 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

生物反馈治疗仪 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过实时监测生理信号，帮助患者学习自主调节身体功能，治疗盆底功能障碍、焦虑等疾病。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 双通道台面款机型； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 具有彩色类操作显示屏幕； | / |
| ▲2.3 | 主机 | 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV； | / |
| ▲2.4 | 主机 | 分辨率（测量灵敏度）：≤2μV； | / |
| 〇2.5 | 主机 | 系统噪声：≤1μV； | / |
| ▲2.6 | 主机 | 共模抑制比：≥100dB； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 具有定时功能； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 具有不少于55个内置处方，并提供不少于5个自定义处方； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 电流强度：0～50mA可调，步长≤1mA，误差≤±10%；输出频率：1～120Hz可调，步长可调，误差≤±5%；脉宽：50～500μs可调，步长≤50μs，误差≤±10%；具备电刺激上升、下降时间调节功能； | / |
| ※2.10 | 主机 | 具有同步和异步两种输出模式：（1）同步治疗时A、B两通道工作状态、治疗时间、治疗处方、治疗参数、患者信息完全一致；（2）异步治疗时A、B两通道完全独立控制，互不干扰； | / |
| 〇2.11 | 主机 | 具有多种治疗模式； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 设备可根据采集的肌电数值自动设定阈值；阈值可手动调节，调节范围≥1μV～999μV；可自行选择“超过阈值时刺激”或“低于阈值时刺激”。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电极线 | 据实配置 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

咳痰机 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于将深部痰液从下呼吸道向上移动并排出 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 吸气和呼气的切换时间≤100毫秒。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 吸气压力 Ip：0 ~ +70cmH2O可调，步长1cmH2O， 呼气压力 Ep：0 ~ -70cmH2O可调，步长1cmH2O。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 具有自动、手动、叩击、胸带等多种工作模式；具有气道振荡功能，振荡方向包括吸气、呼气、双相、关闭等四种可选。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 暂停时间 Tp：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.1s。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 振荡频率：1 ~ 20Hz可调，步长1Hz；振荡振幅：1 ~ 10cmH2O可调，步长1cmH2O。 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 叩击模式的吸气压力：5 ~ 40cm H2O可调。叩击模式的频率：10 ~ 600CPM可调，步长10CPM。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 设备可连接中心氧源，并可设定吸气过程中的供氧浓度。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具有语音提示功能。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 设备可监测血氧饱和度，血氧探头默认指套式。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 具有消毒功能，可连接臭氧消毒设备对主机内部的管路进行消毒。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 设备可搭配脚踏开关（防水等级IPX8）。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 震动胸带 | 据实配置 |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏控制开关 | 1个 |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

膈肌起搏器 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于改善呼吸肌功能、辅助通气排痰、帮助呼吸衰竭或呼吸肌无力患者恢复自主呼吸。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz，默认40Hz。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 脉冲宽度：200us，允差±10%。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 刺激强度：0-30档可调。在510Ω负载阻抗下，最大输出脉冲幅度≤30V；开路测量时，输出峰值电压≤500V。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 吸气时间：1-3秒可调，默认1.5秒。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 治疗时间：5-120分钟可调。 | / |
| ※2.7 | 主机 | 输出波形为双向矩形脉冲波，正负脉冲宽度及幅度对称（偏差≤±10%）。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 充满电时间≤4小时，满电后可持续工作≥10小时。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 有电量提示功能。 | / |
| ▲2.10 | 主机 | 主机重量≤1kg。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 理疗电极片的导电阻抗应不大于2000Ω。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示功能。 | / |
| ※2.14 | 主机 | 具备数据传输功能（至少支持USB导出），可将刺激参数（刺激时间、起搏次数、脉冲频率、刺激强度）导出至外部设备。 | / |
| ▲2.15 | 主机 | 产品应取得NMPA医疗器械注册证。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电极线 | 1条 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |