电解质仪 项目技术参数  （检验科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于快速测定血液、尿液等样本中的钾、钠、氯、钙等离子浓度 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 测试项目：K、Na、Cl、Li。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 测量技术：离子选择性电极 。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 测量速度：≤60秒。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 测量范围 分辨率 K+ 0.50—20.00mmol/L 0.01mmol/L Na+ 15.0—200.0mmol/L 0.1mmol/L Cl- 15.0—200.0mmol/L 0.1mmol/L Ca++ 0.10—6.00mmol/L 0.01mmol/L pH 4.00—9.00 0.01 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 彩色高清晰触摸屏，人机互动界面，故障自动报警及排除，提高工作效率。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据≥五年。 | / |
| ※2.9 | 主机 | 进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、Li参数。 |  |
| ※2.10 | 主机 | 配具有原试管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。 |  |
| 〇2.11 | 主机 | 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

全自动血细胞分析仪 项目技术参数  （检验科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于快速测定血液样本中红细胞、白细胞、血小板等的数量与分类 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法和流式细胞技术原理，血常规检测CBC+DIFF用血量≤35ul，常见体液检测需样量≤100ul。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 单台血细胞分析仪血液分析报告参数≥26个项。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 至少包含红细胞 / 血小板通道、血红蛋白检测通道、白细胞分类通道、网织红细胞通道、有核红细胞检测通道、异常细胞检测通道、高灵敏度血小板检测通道等。 | / |
| ※2.4 | 主机 | 具有幼稚白细胞检测功能，提升外周血异常细胞筛查能力。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具有单独的网织红检测通道。 | / |
| ※2.6 | 主机 | 可实现血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 末梢全血全自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 血液检测线性范围：WBC：0～400.0×109/L,RBC: 0～8.60×1012/L,PLT: 0～5000×109/L。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 具有针对EDTA依赖性血小板聚集样本的聚集提升功能。 |  |
| 〇2.10 | 主机 | 仪器可支持双向LIS系统。 |  |
| 〇2.11 | 主机 | 能提供原厂配套的的质控物和校准物。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |