有创呼吸机1 项目技术参数  （综合康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于辅助通气 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持，具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 采用≥12 英寸彩色触摸控制屏，支持多至 4 道波形同屏显示，波形的颜色可调，支持全参数显示界面和大字体界面。屏幕与主机连接稳定可靠，适用于转运场景。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 具备安全转运把手，具备防滑设计，避免设备移动过程中跌落；整机重量＜11kg（不含台车）。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 吸气阀与呼气阀应有明显区分标识（如颜色、形状等），避免误装；均可通过高压蒸汽（134℃）消毒。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，氧浓度可调，具有氧疗计时功能。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 可连续监测口腔闭合压（P0.1），无需阻断通气，更方便安全。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 支持升级选配气囊压力监控设备，该设备具备独立显示屏及触屏操作功能，满足机械通气过程中气囊压力精细化管理。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 标配容量控制 / 辅助、压力控制 / 辅助、同步间歇指令通气（容量和压力模式）、CPAP/PSV、窒息通气模式；高级模式包含压力调节容量控制、双水平气道正压通气（如 BIPAP）等。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 具备无创通气模式，包含 P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平通气等。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 潮气量 20ml-2000ml，呼吸频率 1-100/min，吸呼比 4:1—1:10，最大峰值流速≥180L/min，吸气压力 5-80 cmH₂O，PEEP 0-45 cmH₂O（或更高）。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 具备气道压力、分钟通气量（含泄漏率）、潮气量（含单位理想体重呼出潮气量）、呼吸频率、肺力学参数（阻力、顺应性、呼吸功等）监测。 | / |
| ▲2.13 | 主机 | 主屏自动计算并实时显示浅快呼吸指数（RSBI），辅助临床脱机决策。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 具备气道压力过高 / 过低、窒息报警（时间可设 5-60s）等；支持≥72 小时趋势图存储与回顾，支持数据导出。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 配备原装台车、呼吸回路、模拟肺等；设备兼容主流品牌第三方呼吸管路、湿化罐和过滤器。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 管路支架 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

有创呼吸机2 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于患者辅助通气 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 采用气动电控型控制方式，适用于成人、小儿、婴幼儿，可升级新生儿模式。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 可选配顺磁氧、可升级选配跨肺压、食道压监测。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 具备容量控制通气相关模式（VCV、V-A/C、V-SIMV）、具备压力控制通气相关模式（PCV、P-A/C、P-SIMV）、具备 CPAP/PSV 自主呼吸 / 压力支持模式、窒息通气模式、具备双水平气道正压通气、具备压力释放通气APRV、具备压力调节容量控制通气模式（如PRVC、AUTOFLOW或同等功能）及其对应的同步间歇指令通气模式（如PRVC-SIMV）。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 具备内置锂电池，单块电池可供呼吸机使用4小时及以上，显示屏应独立固定，避免操作时主机晃动。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备高流量氧疗功能，氧疗流速可调范围包含0.5~80L/min，且氧浓度可调。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 潮气量治疗范围覆盖：20~3500 ml；呼吸频率范围覆盖：4~100 次/分；吸气压力范围覆盖：1~100 cmH2O；PEEP设置范围覆盖：0~50 cmH2O。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 压力触发灵敏度设置范围覆盖：-20 cmH2O~ 0 cmH2O；流速触发灵敏度设置范围覆盖：0.3 L/min~20L/min。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 呼气触发灵敏度设置范围覆盖：5%~90%，呼气触发灵敏度最小≥5%。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 吸气时间设置范围覆盖：0s~12s（步进0.1s）。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 屏气时间设置范围覆盖：0.1s~4s。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 压力上升时间可随吸气时间调整。（最大12s）。 | / |
| ▲2.12 | 主机 | 可升级主流 CO₂监测和血压监测功能（提供注册证证明）。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 具备气道压力、分钟通气量、潮气量的过高与过低双重报警功能；具备窒息、呼吸管路脱落、呼吸管路阻塞等状态报警功能；具备气源中断、交流电故障、备用电池电量不足等设备故障报警功能，可升级PI监测值低、SpMet监测值高、脉率低/高、收缩压高/低、舒张压高/低等报警。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 管路支架 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

无创呼吸机 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于患者辅助通气 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 适用于对成人、儿童、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持（提供注册证证明），满足危重症患者的无创通气需求。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 电动电控呼吸机，单呼吸管路设计，具备开机自检功能。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | ≥15英寸彩色液晶触摸电容屏，中文操作界面，竖屏显示，可切换白天/夜晚模式，具有一键锁屏功能。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 可同屏显示4道波形图和4道环形图，波形样式可选择曲线或填充。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 具备动态肺视图功能，以图形化实时显示吸气阻力、顺应性、自主呼吸频率、自主呼出通气量等参数。 | / |
| ※2.6 | 主机 | 具有智能参数限界校验与预警功能，实现参数联动自动计算、逻辑校验及超限实时预警，异常项以红色字体醒目提示。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 具有雾化、吸气保持、呼气保持、PEEPi、P0.1等功能 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 标配通气模式：自主/时控通气（S/T）、时控通气（T）、自主通气（S）、持续气道正压通气（CPAP）、压力控制辅助通气（P-A/C）、平均容量保证压力支持通气（AVAPS）、高流量氧疗、手控通气、待机；可选配高级通气模式：比例压力支持通气（PPS）等。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 潮气量范围：50ml～2500ml，呼吸频率：4～150bpm/min。 | / |
| ▲2.10 | 主机 | 吸气压力IPAP：4～80cmH2O。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 压力触发灵敏度：OFF，-20～-1cmH2O，流速触发灵敏度：OFF，0.5～30L/min，呼气触发灵敏度：自动，5%～85%。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 监测参数：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、呼吸频率、流速监测、四波四环监测、吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数等、浅快呼吸指数。 | / |
| ▲2.13 | 主机 | 使用年限≥十年。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 管路支架 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

高流量吸氧仪 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用以改善轻中度低氧血症，同时产生低水平呼气末正压来辅助呼吸。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | 流量设置调节范围：2L/min ～ 80L/min。其中，2L/min ～ 25L/min 范围内调节步进为 1L/min；25L/min ～ 80L/min 范围内调节步进 ≤ 5L/min。 | / |
| ▲2.2 | 主机 | 在 80L/min 高流速情况下，应能保证输出气体温度达到 37℃，且氧浓度可设置为 100%。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 至少应具备高流量模式、低流量模式、高湿化模式、ROX模式、CPAP模式。 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 温度设置调节范围：29℃ ～ 37℃，步进 ≤ 1℃。在低流量模式下，温度自动限定在 29℃ ～ 37℃ 范围内可调。湿度补偿功能可调档位 ≥ 9 档。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 采用主机内置空氧混合模块，氧浓度设置范围 21% ～ 100%，步进 ≤ 1%。内置氧浓度传感器，实时监测输出氧浓度。精度要求：21% ～ 96% 范围内 ≤ ±2.5%；96% ～ 100% 范围内 ≤ ±5%。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 采用独立患者气路设计，具备防交叉感染功能，患者呼出气体与主机内部气路有效隔离，降低院内感染风险。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 内置加热丝，具备管路温度监测与自动调节功能。（需提供相关技术证明文件） | / |
| 〇2.8 | 主机 | 具备双重过滤设计，至少包括一级普通过滤棉和一级高效过滤棉。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 具备数据存储功能，总存储容量 ≥ 8GB（或等效内置存储），日志记录条数 ≥ 10000条。内置趋势回顾模块，数据存储时间 ≥ 30天，可显示至少包括1天、3天、7天、15天、30天的治疗趋势图。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 彩色触摸屏，尺寸 ≥ 5.0英寸。治疗模式下可实时监测并显示温度、氧浓度、流量、呼吸频率。血氧饱和度、脉率监测功能应预留接口或为可选配功能。 | / |
| ▲2.11 | 主机 | 具备全面的声光报警功能，报警项目至少包括：氧浓度高/低报警、无法达到设定温度/流量报警、水盒缺水报警、管路未连接/漏气/堵塞报警、断电报警、超温报警。氧浓度高/低报警等应可设置为开启或关闭。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 提供配套的移动台车和输液架。面罩、鼻氧管、加温呼吸管路和加湿水盒均应具备合法医疗器械注册证，同一生产厂家与主机匹配兼容，保证使用安全。 | / |
| ※2.13 | 主机 | 耗材具备重庆市医疗保障局已备案通过的医保C码。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 台车 | 1台 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

直立电动病床 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于下肢功能障碍辅助训练及用作病床 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 安全工作载荷：≥1700N。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 外形尺寸（长宽高）：2120×980×960mm，允差±50mm。脚踏板尺寸（长宽）：451×358mm，允差±20mm。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 床体整体升降行程范围覆盖：530～790mm连续可调，允差±50mm。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 背部起落连续可调范围覆盖：0°～70°，允差±3°，腿部屈伸连续可调范围覆盖：0°～28°，允差±3°。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 床体纵向后倾角度范围覆盖：0°～12°连续可调。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 直立角度范围覆盖：0°～75°连续可调，允差±5°。 | / |
| ※2.7 | 主机 | 电动推杆最大推力≥10000N。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 上升时的负载速度5.4mm/s，下降时的负载速度6.5mm/s，允差±5%。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 手柄屏幕实时显示床身角度并具有语音反馈功能。 | / |
| ※2.10 | 主机 | 康复床既可供护理和用作病床，也可用于下肢功能障碍辅助训练。（以投标人所提供的医疗器械注册证上明确的适用范围或预期用途为准）。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 配有专门足底踏板，供康复床直立时脚踩。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 配有四角静音滑轮，移动方便。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 床体两侧配有可折叠护栏。 | / |
| ▲2.14 | 主机 | 电机数量≥5个。 | / |
| ▲2.15 | 主机 | 具备一键垂头仰卧位、一键直立位、一键背膝联动位。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

生物反馈治疗仪 项目技术参数  （重症康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于通过实时监测生理信号，帮助患者学习自主调节身体功能，治疗盆底功能障碍、焦虑等疾病。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | ≥4独立通道设备。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | AD采样率：≥8192 Hz；AD采样位数：16。 | / |
| ▲2.3 | 主机 | 刺激强度：0mA-100mA 可调， 0.5mA步长连续可调，误差：1mA-5mA范围内不大于±30%，6mA-100mA范围内不大于±15%。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 刺激频率：0.5-1000Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调, 误差：不大于±5%。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内不大于±30%，60μs～1000μs范围内不大于±10%。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 内置放大器测量范围：1-3000μV（r.m.s）。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 彩色液晶触摸屏，且外置电流调节旋钮。 | / |
| ※2.8 | 主机 | 内置嵌入式软件：至少具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 内置多种治疗方案，至少包括：上下肢运动功能障碍、吞咽障碍、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童康复及盆底康复等相关治疗方案。 | / |
| ※2.10 | 主机 | 具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能，可同时使用四通道。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 可用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 提供至少三种刺激形式选择（如常规刺激、载波调制和变频电刺激），方案通道可自定义。 | / |
| ▲2.14 | 主机 | 具备多媒体生物反馈训练功能，可开展肌力放松、肌力增强、肌肉耐力、协调控制等训练，支持可视化反馈。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 主机重量：≤1500g。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电极线 | 据实配置 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |