口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 精准获取颌骨、牙根、埋伏牙、颞下颌关节三维影像，用于正畸、种植、拔牙、根管及颌面病变的术前评估与病灶排查。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 具备数字头颅成像、全景成像、3D锥束CT成像功能，配套专业临床观察软件，支持全方位图像后处理功能，可满足口腔临床检查、诊断、正畸、种植、根管治疗等各类临床应用需求。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 空间分辨率≥2.0lp/mm；全景空间分辨率≥3.0lp/mm；头测空间分辨率≥3.0lp/mm；CBCT最大一次性扫描视野≥16cm×14cm，可覆盖全颌骨扫描需求。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 管电压可调范围60-100kV，管电流可调范围2-10mA；设备最小重建体素≤50um，球管焦点≤0.5mm，保障高清成像效果。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 配备≥5种不同规格扫描视野尺寸，可根据患者检查部位、临床诊疗需求自由切换适配。 | / |
| ※2.5 | 主机 | 搭载≥2个专用探测器，支持全景、头测、CBCT不同拍摄模式自动切换探测器，成像切换高效便捷。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 球管耐热稳定性强，配备专业散热系统及过热自动保护功能，结合球管≥33KJ热容量配置，可稳定满足门诊高频次、连续拍片的临床使用需求。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 配备一体式专用患者座椅，座椅支持前后推拉滑动、多角度旋转（旋转角度≥180°）。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 探测器有效视野尺寸≥15cm×20cm，成像覆盖面广，可满足大范围口腔及头颅成像需求。 | / |
| 〇2.9 | 主机 | 标配颞颌关节观察模块、全景浏览模块、3D成像模块，适配颞颌关节疾病检查、全景影像阅片、三维立体成像分析等临床场景。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 成像灰度值≥16bit，影像层次丰富、细节清晰，可精准呈现细微组织结构差异。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 全景模式可完成口腔全景、颞下颌关节投照拍摄；头测模式可完成头颅正位、侧位投照拍摄。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 配备标准数据输出接口，完全兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统，可实现影像数据无缝传输、存储与共享。 | / |
| ▲2.13 | 主机 | 支持AI神经管辅助绘制功能，可根据患者颌骨宽度、高度数据，完成基础种植规划模拟设计，为口腔种植手术提供数据参考。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 标配单机版全景成像、正畸自动头影测量分析软件，可自动生成专业测量报告，软件无端口使用限制，可长期免费正常使用。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 图像后处理算法内置去金属伪影功能，有效规避金属修复体造成的影像伪影干扰。 | / |
| 〇2.16 | 主机 | 支持上呼吸道三维重建、气道仿真内镜成像功能，可通过彩色柱状图直观展示气道狭窄程度，支持气道容积分析、独立三维气道成像显示，满足耳鼻喉及正畸气道评估需求。 | / |
| 〇2.17 | 主机 | 配备三维根管成像分析功能，可完成根管三维重建、根管内部形态模拟展示，清晰呈现根管结构，辅助根管治疗精准开展。 | / |
| 〇2.18 | 主机 | 设备设计使用寿命≥10年。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 影像处理工作站 | 1台 |
| 3.3 | 配置3 | 专业影像软件 | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 头托、颌托与额托 | 1副 |
| 3.5 | 配置5 | 咬合块 | 1个 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

口腔口腔数字印模仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 通过口内光学扫描技术，可快速获取数字化牙体软硬组织印模，替代传统硅橡胶取模方式，助力修复、正畸模型数据采集及义齿的数字化设计与制作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 采用真彩扫描技术，扫描过程无需喷粉，可清晰获取口腔组织色彩及形态数据。 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 配备有效防雾机制（如微气流防雾、扫描头加热防雾等），可防止扫描窗口起雾，保障连续扫描清晰稳定。 | / |
| 〇2.3 | 主机 | 无线传输有效距离应≥7米，传输稳定不卡顿。有线型号不适用此条款。 | / |
| ※2.4 | 主机 | 设备扫描精度≤6微米，可满足正畸、种植、修复等数字化诊疗需求。 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 应至少配置3种不同规格扫描头或同等功能的一次性防护配件，可覆盖全牙列、狭小间隙、后牙区域等不同临床场景。常见配置包括但不限于：标准扫描头、侧向/微创扫描头、后牙专用扫描头。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 有效扫描深度≥16mm，或可清晰获取深部牙体、龈下边缘、后牙远端等区域数据。 | / |
| 〇2.7 | 主机 | 支持不少于三种供电模式（如手持件充电座供电、电源线直连供电、外置电池组件等），适应院内及外出使用场景。 | / |
| ▲2.8 | 主机 | 充电底座应支持手持件多姿态放置、随放随充，保障设备随时可用。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 采用开放系统，可导出行业通用三维数据格式，至少包含STL、PLY、DCM格式。导出的数据应无加密、无锁定，可适配主流第三方设计、正畸、技工软件。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 机身应配备实体操控按键，支持体感控制及一键下一步等简化操作功能，提升扫描效率。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 扫描过程可播放音乐，支持导入通用格式音乐文件。 | / |
| ※2.12 | 主机 | 支持齿色匹配功能，兼容主流齿色体系（如VITA Classical、VITA 3D-MASTER或同等标准），可辅助临床修复配色。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 具备智能扫描质量提示或检查机制（如颜色、提示音等方式），可反馈扫描完整性、异常区域等，帮助保障数据质量。 | / |
| 〇2.14 | 主机 | 核心扫描精度无需频繁人工校准，出厂标定后可长期保持稳定性，降低运维成本。 | / |
| 〇2.15 | 主机 | 内置多种实用扫描辅助功能，如区域快照、咬合关系调整、边缘线绘制、倒凹检查、距离测量等。 | / |
| 〇2.16 | 主机 | 提供不少于6种专项扫描模式，覆盖常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描，具体模式可根据临床需求配置。 | / |
| 〇2.17 | 主机 | 具备三维模型视觉优化功能，提升模型展示或存档效果。 | / |
| 〇2.18 | 主机 | 支持与技工端系统建立数据传输通道，扫描完成后可一键传输数据，并支持在线预览三维模型，便于医患沟通及技工对接。 | / |
| ▲2.19 | 主机 | 支持多类型患者数据整合管理，可接入口扫数据、口腔CBCT、全景片、口内照片等常见影像数据，具备与主流第三方影像系统进行数据匹配或融合的能力。可根据医院需求配置云端传输、远程会诊等扩展功能。 |  |
| 〇2.20 | 主机 | 可选配正畸分析软件模块，支持正畸前后效果对比、数字化测量、分析报告生成等。 |  |
| 〇2.21 | 主机 | 扫描数据可发送至多台终端设备进行处理，设备可同时进行后续扫描作业，互不影响。 |  |
| ※2.22 | 主机 | 扫描头可拆卸，并进行高温高压消毒。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 扫描头 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 充电器座 | 1个 |
| 3.4 | 配置4 | 推车 | 1个 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科综合治疗机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 集成诊疗操作、供水供气、高速手机、灯光抽吸等功能，一站式完成口腔检查、补牙、拔牙、修复及正畸等各类临床诊疗操作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 整机工作功率≤350W； | / |
| ▲2.3 | 主机 | LED 无接触感应冷光灯，照度无极可调；支持白光 / 黄光切换；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；最高照度≥40000Lux； | / |
| 〇2.4 | 治疗椅 | 整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤410mm； | / |
| 〇2.5 | 治疗椅 | 具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能； | / |
| 〇2.6 | 治疗椅 | 符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间； | / |
| 〇2.7 | 治疗椅 | 座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作； | / |
| 〇2.8 | 治疗椅 | 皮革具备防霉抗菌效果，符合国标医用抗菌皮革要求； | / |
| 〇2.9 | 治疗椅 | 具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落； | / |
| ▲2.10 | 治疗椅 | 治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求； | / |
| ※2.11 | 主机 | 具有水路管道消毒系统； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 消毒过程中消毒液需覆盖全水路管道，包括牙椅的进水口、牙椅水过滤器、主副控三用枪、水杯水管、手机管等水路管道 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 具有独立一键手机管冲洗功能，可同时冲洗≥2根手机管，方便每次治疗前后快速对手机管道冲洗 | / |
| ▲2.14 | 主机 | 内置≥4寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；具备≥12个记忆椅位；液晶屏集成观片灯功能； | / |
| 〇2.15 | 主机 | 后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声； | / |
| 〇2.16 | 主机 | 适配三种以上主流洁牙机品牌，通过主控面板进行调节； | / |
| 〇2.17 | 主机 | 适配三种以上主流电动马达品牌，牙椅主控屏幕支持显示电动马达转速及正反转状态，马达转速可通过主控面板精准调节，并自动记忆使用参数到医生程序； | / |
| 〇2.18 | 主机 | 配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支； | / |
| 〇2.19 | 主机 | 地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染； |  |
| 〇2.20 | 主机 | 配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制主机功能； |  |
| 〇2.21 | 主机 | 配置医生椅多档位多角度可调节。 |  |
| 〇2.22 | 主机 | 标配带屏内窥镜。 |  |
| ▲2.23 | 主机 | 整机设计使用寿命≥10 年； |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 器械盘 | 1个 |
| 3.4 | 配置4 | 观片灯 | 1套 |
| 3.5 | 配置5 | 内窥镜 | 1套 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

手术显微镜 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 放大口腔术区细微结构，辅助根管治疗、显微外科及牙体修复等精细化口腔科手术操作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 采用优等级光学玻璃，多层镀膜增透，复消消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度，满足口腔科临床诊疗成像需求； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 配备变角双目镜筒，角度调节范围0～190°，可适配各类临床操作体位需求； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm～75mm，配备专用瞳距调节机构，调节精度≤1mm，支持瞳距刻度标识，调节旋钮配备消毒罩，满足临床院感要求； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 配备高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，视度调节范围不小于±7D，适配不同术者视力情况； | / |
| ※2.5 | 主机 | 配备专业变倍系统，支持≥5档分级变倍或连续变倍模式，放大系数范围覆盖0.4×～2.4×，设备一键放大后总放大倍数覆盖2×～28×，完全适配口腔科临床常用诊疗倍率需求； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 变焦旋钮可设于镜头单侧或双侧，布局合理，操作便捷，符合医生操作习惯； | / |
| ▲2.7 | 主机 | 双目镜筒配备专用倾摆功能装置，医生保持坐姿不变的前提下，镜身左右倾摆过程中，可始终保持双目镜筒水平观察位置，大幅优化手术操作视野与体位； | / |
| ※2.8 | 主机 | 采用一体式变焦系统，焦距覆盖范围不小于F200mm～450mm，满足口腔科常规临床工作距离需求；配备物镜防溅罩，镜体左右手柄或机身其他位置集成变焦控制功能，操作便捷高效； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 采用医用级LED照明系统，亮度支持连续无级可调，光线柔和无频闪； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 大物镜工作距离为200mm时，物面照度不低于80000Lx，光源平均使用寿命不少于60000小时，满足长期临床使用需求； | / |
| ▲2.11 | 主机 | 配备智能感应限位功能，显微镜小横臂抬高可自动关灯，下拉至工作位置自动开灯，节能且简化操作，提升诊疗效率； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 标配口腔科专用橙色滤镜，可有效防止树脂充填材料提前固化，适配补牙、修复类诊疗操作；标配绿色滤镜，可有效增强血管、软组织对比度，便于精细手术操作。设备可配置偏振片或预留滤光片专用插槽，拓展性强； | / |
| 〇2.13 | 主机 | 配备多档可调光阑，支持分级调光或连续调光模式，可根据手术场景适配光线效果； | / |
| 〇2.14 | 主机 | 标配黄色、绿色医用滤光片，满足不同诊疗场景成像需求； | / |
| ▲2.15 | 主机 | 光斑大小可自由调节，最大光斑直径≥160mm，可完整覆盖口腔手术操作区域，无视野死角； | / |
| 〇2.16 | 主机 | 搭载内置超高清影像摄录系统，影像存储:双USB3.0影像储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4;支持1080P及以上高清成像录制，成像清晰、色彩还原度高； | / |
| 〇2.17 | 主机 | 配备USB通用接口，支持图片JPEG格式、视频MP4格式存储与控制，可同时连接存储设备及脚踏开关，满足临床影像留存需求； | / |
| ▲2.18 | 主机 | 配置≥27英寸知名品牌高清显示器，配套专用显示器支架及显微镜立柱抱箍，安装稳固、成像清晰，便于术中实时观察影像； | / |
| 〇2.19 | 主机 | 配备无线脚控开关，可一键完成拍照、录像操作，解放双手，适配手术无菌操作要求； | / |
| 〇2.20 | 主机 | 采用落地式移动支架，结构稳固、机身轻便，移动灵活，适配诊室布局调整需求； | / |
| 〇2.21 | 主机 | 支架臂整体伸展范围≥1500mm；小横臂长度≥700mm，宽度≤85mm，支持±150°旋转，上下升降行程≥300mm；大横臂长度≥500mm，大横臂安装离地高度≥1700mm且位于小横臂上方，有效规避与牙椅的干涉问题； | / |
| 〇2.22 | 主机 | 配备360°可旋转磁吸手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮，适配临床精细操作需求； | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 光学系统 | 1套 |
| 3.2 | 配置2 | 照明系统 | 1套 |
| 3.3 | 配置3 | 支架系统 | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 滤光片 | 据实配置 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科X射线机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 拍摄口腔局部牙片影像，辅助检查牙根、牙槽骨病变，为补牙、拔牙、根管等诊疗提供影像学依据。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 管电压：70kV±10%，管电流：2mA±20%； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 射线焦点：≤0.4mm； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 发射角度：≤12.5°； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 电池容量≥2500mAh，配备不少于3枚电池； | / |
| 〇2.5 | 主机 | 采用恒定直流高频； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 可实现≥140W功率发射； | / |
| ▲2.7 | 主机 | 电容触摸显示屏≥3.5英寸，支持全触控操作； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 适配设备选择模式：可选择传感器、胶片、扫描仪，不低于3种模式； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 可选择成人和儿童，不低于2种模式； | / |
| ▲2.10 | 主机 | 拍摄牙位选择模式：可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片，不低于4种模式； | / |
| ▲2.11 | 主机 | 具备内置角度传感器，拍摄角度可实时显示，角度校准功能； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 充电时间约1小时； | / |
| 〇2.13 | 主机 | 曝光时间0.02～2s分档可调； | / |
| ▲2.14 | 主机 | 具备99.9%高纯度的铅皮防护，使机身表面泄露辐射值≤0.25mGy/h； | / |
| ※2.15 | 主机 | 支持手持模式拍摄和有线/无线模式拍摄（可适配有线/无线曝光手闸）； | / |
| 〇2.16 | 主机 | 具备安全保护模式，开机需要解锁屏幕； | / |
| ※2.17 | 主机 | 所投X射线机应能够兼容市场主流品牌的牙科影像板扫描仪。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科影像板扫描仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 读取牙科 IP 感光板成像数据，快速转化数字化牙片，替代胶片实现口腔 X 线影像数字化存档与阅片诊断。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ▲2.1 | 主机 | IP影像板至少包含4种规格； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 获取影像时的位：≥16 bits/pixel； | / |
| ※2.3 | 主机 | 分辨率：≥20LP/mm； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 像素尺寸：≤25μm； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 图像成像时间：＜27s； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 具备≥7英寸真彩电容触控屏； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 采用高灵敏度光电倍增管、无刷电机设计； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG不少于3种图片格式； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 扫描模式至少包含快速扫描、标准扫描，在不同扫片模式下可以分别选择不少于4种图像处理模式：口内精细、口内高清、口内龋齿、口内根管； | / |
| 〇2.11 | 主机 | 电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理； | / |
| ▲2.12 | 主机 | 电脑软件端影像处理软件包括但不限于：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能； | / |
| 〇2.13 | 主机 | 可实现单机患者管理； | / |
| 〇2.14 | 主机 | 扫描完成后，影像数据可自动被擦除； | / |
| 〇2.15 | 主机 | 扫描仪主机存储容量≥64GB； | / |
| ▲2.16 | 主机 | 具备IP板正反识别功能； | / |
| 〇2.17 | 主机 | 主机的仓门和收纳仓支持拆卸清洗； | / |
| 〇2.18 | 主机 | 可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展； | / |
| 〇2.19 | 主机 | 可实现手机、平板、电脑多平台阅片； | / |
| 〇2.20 | 主机 | 主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输； | / |
| 〇2.21 | 主机 | 具备打印功能。 | / |
| ※2.22 | 主机 | 所投牙科影像板扫描仪应能够兼容市场主流品牌的X射线机。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 影像处理软件 | 1套 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

超声骨组织手术设备 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于种植开窗、拔牙、颌面小手术，减少软硬组织损伤。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 电源电压：100V-240V~；50Hz/60Hz； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 输入功率：≥170W； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 工作尖尖端主振幅：20~200μm； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 工作尖尖端横向振幅：＜5μm； | / |
| ※2.5 | 主机 | 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 蠕动泵流量：30~110mL/min； | / |
| ※2.7 | 主机 | 导出的输出声功率：200~490mW； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 主声输出面积：＜10 mm2； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 次级横振声输出面积：＜20 mm2； | / |
| ▲2.10 | 主机 | ≥7英寸彩色触控屏，中文显示； | / |
| ▲2.11 | 主机 | 选择性切割识别，以微米切割； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 具备故障报警； | / |
| 〇2.13 | 主机 | 手柄支持高温高压消毒； | / |
| 〇2.14 | 主机 | 采用静音泵供水系统； | / |
| ▲2.15 | 主机 | 不少于10档功率控制，每档功率对应骨密度；不少于10档水量控制，显示输出流量速度数值； | / |
| ▲2.16 | 主机 | 双模式输出选择，可一键增强，瞬时提高当前功率约25%； | / |
| 〇2.17 | 主机 | 具备冲水模式，可精准定量输出水量； | / |
| 〇2.18 | 主机 | 一键控制手柄灯光开关； | / |
| 〇2.19 | 主机 | 采用硬件搜频技术，可即时响应操作； | / |
| ▲2.20 | 主机 | 手柄水路管道采用分离设计，可支持使用一次性输水管道和高温高压灭菌的泵管； | / |
| 〇2.21 | 主机 | 多功能脚踏，支持控制模式、功率和水量，脚踏防水等级≥IPX8； | / |
| 〇2.22 | 主机 | 配套工作尖种类≥30种，至少包含骨切割、上颌窦提升、牙槽嵴劈开扩张、冠延长术、微创拔牙等所需的工作尖套装。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 手柄 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙周喷砂治疗仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于牙周洁治养护。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 主机网电源输入：220~，50/60Hz； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 输出的尖端主振动偏移：≤90μm，偏差：±50%； | / |
| ※2.3 | 主机 | 输出的尖端振动频率：30±5kHz； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 输出的半偏移力：≤10N 偏差：±50%； | / |
| ※2.5 | 主机 | 尖端输出功率：3W～20W； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 进水压力：0.1MPa～0.5MPa；7.进气压力：0.55MPa～0.75MPa； | / |
| ※2.7 | 主机 | 具备龈上、龈下喷砂洁治，超声洁治，牙周治疗，根管治疗功能； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 手柄支架带感应功能，可根据所选用工作手柄自动切换工作模式； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 采用≥5.5英寸触控液晶屏，且可调节功率、水量、温度； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 供水方式：可自动供水或外接水路供水； | / |
| 〇2.11 | 主机 | 具备供水提示灯设计； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 粉罐采用全透明漏斗形设计，可360°旋转； | / |
| ▲2.13 | 主机 | 具备有线、无线双脚踏配置。无线多功能脚踏，至少具有四种脚踏功能模式； | / |
| 〇2.14 | 主机 | 配置≥1400mL大容量水瓶； | / |
| 〇2.15 | 主机 | 工作尖椭圆形振动轨迹； | / |
| ▲2.16 | 主机 | 超声功率水量0-12档调节，水流量0-75mL/min；喷砂功率水量0-12档调节，出砂量0.4-4g/min，水流量0-75mL/min； | / |
| 〇2.17 | 主机 | 超声手柄、喷砂手柄尾线接口均带有防滑纹； | / |
| 〇2.18 | 主机 | 采用钛合金工作尖； | / |
| 〇2.19 | 主机 | 手柄可自由拔插、拆卸，能在高温和高压环境中进行灭菌处理； | / |
| ▲2.20 | 主机 | 有清洁模式，自动排水至少冲洗30秒；排气至少20秒，无操作情况下≥5分钟自动排气； | / |
| 〇2.21 | 主机 | 具备不小于300W功率的水路加热功能，且有不少于五种加热温度选择； | / |
| ▲2.22 | 主机 | 设有龈上、龈下独立喷砂粉罐，可显示砂粉刻度； | / |
| 〇2.23 | 主机 | 喷砂手柄采用三段式设计，手柄尾线可拆卸； | / |
| 〇2.24 | 主机 | 喷嘴采用四孔设计，可实现360°旋转。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 超声手柄 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 工作尖 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科种植机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于口腔种植手术。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 输入功率≤160VA； | / |
| ▲2.2 | 主机 | 转速范围：300-40,000 r/min； | / |
| ※2.3 | 主机 | 扭矩范围：终端输出扭矩 5 - 80 N・cm，马达输出扭矩 ≥5.5 N・cm | / |
| 〇2.4 | 主机 | 流量：0~135mL/min； | / |
| 〇2.5 | 主机 | 彩色触摸屏≥7 英寸，支持触摸设定和保存参数； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 至少具备 5 种不同减速比，包含低速比（如 27:1、20:1）和高速比（如 1:1、1:5）；可拓展选配其他减速比（如 1:2、1:2.7、1:3、1:4.2） | / |
| ▲2.7 | 主机 | 轴承性能满足弯手机工作跳动幅度小于 20 微米； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 植入过程维持扭力输出，植入模式峰值扭矩实时显示； | / |
| ▲2.9 | 主机 | 至少有简易模式（不少于 5 个程序）和标准模式（不少于 8 个程序）两种模式选择； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 具备自动校准扭矩功能； | / |
| 〇2.11 | 主机 | 标配弯手机减速比 20:1； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 脚踏开关支持水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制； | / |
| 〇2.13 | 主机 | 具备故障自诊，自动保护功能，可显示报警提示； | / |
| ※2.14 | 主机 | 防水保护：主机≥IPX1，脚踏≥IPX6。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 手机 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科弯手机 牙科直手机 牙科气动马达 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于口腔治疗中驱动车针完成牙体打磨、备牙、根管修整、抛光等切削操作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 适用于口腔科切削、打磨牙齿产品 | / |
| ※2.2 | 主机 | 手机接口为对应国际规格ISO9168 | / |
| ※2.3 | 主机 | 手机使用CA车针，按钮卸针设计，操作简单，安全有效 | / |
| 〇2.4 | 主机 | 内置喷水 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 超细头部和机身设计，更好的手术视野 | / |
| ▲2.6 | 主机 | 无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速 | / |
| ※2.7 | 主机 | 134℃的温度进行高温高压灭菌 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 转速比：1:1等速 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 最大输入转速：30,000rpm | / |
| 〇2.10 | 主机 | 最高转速：弯、直手机≤40000rpm、气动马达≤20000rpm | / |
| ▲2.11 | 主机 | 夹头方式：弯手机按钮式、直手机锁针式 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 车针类型：ISO 1797-1 (EN ISO 1797-1) Type1φ2.35mm CA车针 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 车针最大长度：22.5mm | / |
| 〇2.14 | 主机 | 车针最大作业直径：ø4.0 mm | / |
| 〇2.15 | 主机 | 车针安装长度：12.7mm |  |
| 〇2.16 | 主机 | 连接头的类型：国际规格ISO9168 |  |
| 〇2.17 | 主机 | 车针夹持力≥45N |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保≥2年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科高速气涡轮手机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于牙体钻磨、龋洞去腐、烤瓷牙备牙及牙体切割修整。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 适用于口腔科钻、磨牙手术用 | / |
| ※2.2 | 主机 | 手机接口为ISO 9168 类型2(Midwest 4 孔) | / |
| ※2.3 | 主机 | 标准机头大小，头部直径：ø12.1×H 13.3 mm | / |
| 〇2.4 | 主机 | 不锈钢机身，陶瓷轴承 | / |
| ▲2.5 | 主机 | 制动扭矩≥0.12 N·cm、径向跳动≤0.01 | / |
| ※2.6 | 主机 | 防回吸卫生机头 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 转速：340,000 - 410,000 转/min | / |
| 〇2.8 | 主机 | 驱动气压：0.18MPa(1.8kgf/cm2)-0.22MPa(2.2kgf/cm2) | / |
| 〇2.9 | 主机 | 上针方式：按钮式夹头 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 车针类型：ISO1797-1 类型3 标准车针 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 照明：无 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 车针最大长度：25mm | / |
| ▲2.13 | 主机 | 喷雾方式：4点喷雾 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保≥2年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科电动无油空压机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 为牙科各类高速、低速手机提供洁净无油压缩空气，保障牙椅气动器械正常运转。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 为牙科综合治疗台提供洁净、稳定动力气源，最大同时满足 6 台椅位使用； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 供电：220V/50HZ； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 运行噪音：≤70DB（A）； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 压缩空气含油量：0，医用卫生级无油空气； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 储气罐容积: ≥70L； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 供气压力范围：5~8Bar； | / |
| ※2.7 | 主机 | 常压吸气量≥450L/min； 排气流量≥240L/min； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 采用全铜绕组电机，医用无油机头；储气罐内壁防腐处理或 304 不锈钢罐体；机头独立控制系统，配置电机过载保护功能； | / |
|  |  |  | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科电动抽吸机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 通过负压吸力术中吸除口腔血水、碎屑与冷却水，保持术区视野清晰 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 设备用于牙科综合治疗台负压抽吸供气，可稳定负载同时使用不少于6台牙科椅位； | / |
| 〇2.2 | 主机 | 供电：AC220V/50Hz； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 设备负压：-15kPa～-17kPa； | / |
| ※2.4 | 主机 | 最大抽吸流量≥1300L/min； | / |
| ▲2.5 | 主机 | 整机运行噪音≤70dB (A)； | / |
| 〇2.6 | 主机 | 自动控制系统：自动感应牙椅工作状态，实现抽吸机的启动和停止； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 漩涡风机叶轮及内部气路部件具备耐水汽腐蚀能力，适用于牙科多水汽潮湿环境下的长期运行； | / |
| 〇2.8 | 主机 | 配备高效水汽分离结构（不限于二级），气液分离效果优异，能有效防止积水进入风机； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 设备集成故障自检报警系统，故障触发后可显示故障代码，便于快速排查检修； | / |
| ▲2.10 | 主机 | 延时抽吸功能：具备停机延时抽吸功能，延时时长可设置，抽净管路残留污物； |  |
| ▲2.11 | 主机 | 过载保护设计； |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

污水处理器 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 对诊疗产生的含病菌、残渣口腔科废水进行杀菌除污处理 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 此设备为非医疗器械，不需要提供医疗器械注册证 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| ※2.1 | 主机 | 通过臭氧消毒方式处理牙科诊疗过程中产生的医疗废水，使其达到排放标准 | / |
| 〇2.2 | 主机 | 工作环境：环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃、相对湿度：≤ 95 %； | / |
| 〇2.3 | 主机 | 通风流量 ≥0.22 m3、电压要求：220V/50HZ； | / |
| 〇2.4 | 主机 | 额定功率：≥220W、水箱容积：≥40L； | / |
| ※2.5 | 主机 | 污水处理量：5L/min； | / |
| ▲2.6 | 主机 | 自动感应污水液位，实现污水处理的自动启动和自动停止； | / |
| 〇2.7 | 主机 | 可根据自身条件任意选择自流安装、自吸安装、自流自吸同时安装； | / |
| ▲2.8 | 主机 | 杀菌高效，时效快； | / |
| 〇2.9 | 主机 | 循环杀菌设计：避免污水静置期间滋生细菌； | / |
| 〇2.10 | 主机 | 外置过滤器：清理更便捷； | / |
| 〇2.11 | 主机 | 抽吸管单向设计：防止停机后污水回流而引起的污水处理不管循环的启停工作； | / |
| 〇2.12 | 主机 | 不锈钢机身和水箱，有效防止臭氧腐蚀； |  |
| 〇2.13 | 主机 | 触摸屏控制，操作简单； |  |
| ▲2.14 | 主机 | 自启动消毒设置，每小时自动消毒15分钟，确保污水达到排放标准； |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

小型蒸汽灭菌器 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 对牙科手机、器械进行灭菌消杀 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 〇2.1 | 主机 | 采用脉动预真空灭菌方式，预真空次数≥3次，灭菌性能符合欧洲EN 13060 B级标准或等效国内、国际相关标准要求。 | / |
| ※2.2 | 主机 | 具备121℃、134℃两种常规灭菌温度选择功能，可根据耗材类型自由切换。 | / |
| ※2.3 | 主机 | 内置不少于5种常用灭菌程序，包含但不限于通用灭菌、包裹器械灭菌、多孔/织物灭菌、快速灭菌、B&D测试程序，满足不同场景灭菌需求。 | / |
| ▲2.4 | 主机 | 配置压力安全联锁装置，具备机械锁定、电子控制双重安全保护功能，杜绝带压开门、误开门风险。 | / |
| 〇2.5 | 主机 | 搭载水质检测模块，当水质不满足设备灭菌工作要求时，自动声光报警提示，保障灭菌质量。 | / |
| 〇2.6 | 主机 | 设备实现抽真空、注水、升温、恒温灭菌、排压、排气、干燥全流程自动化运行，无需人工分步干预。 | / |
| ▲2.7 | 主机 | 腔体采用304 及以上等级不锈钢。 | / |
| 〇2.8 | 主机 | 设备主水箱为敞开式可拆卸设计，支持完整拆卸、清洗、消毒，无清洁死角；独立封闭式废水箱结构设计，有效杜绝废液回流、二次污染及交叉污染问题。 | / |
| ▲2.9 | 主机 | 配备真空干燥系统，保障灭菌后物品干燥效果。 | / |
| 〇2.10 | 主机 | 设备预真空循环次数≥3次，空载状态下极限真空度≤-80kPa。 | / |
| 〇2.11 | 主机 | 设备有效内腔容积为23L，允许±10%容积误差，具体以设备型式检验报告标称内腔容积参数为准。 | / |
| 〇2.12 | 主机 | 配置内置热敏打印机或同等效力数据记录装置，全程记录灭菌数据，实现灭菌过程可追溯；配备SD卡槽、USB等通用数据存储与导出接口，支持灭菌记录本地存储、随时导出查阅。 | / |
| 〇2.13 | 主机 | 内置完善的过流保护装置，电路出现过载、短路等异常工况时，可自动切断供电电源，全方位保护设备电路及整机运行安全。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |