牙科X射线机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 拍摄口腔局部牙片影像，辅助检查牙根、牙槽骨病变，为补牙、拔牙、根管等诊疗提供影像学依据。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 管电压：70kV±10%，管电流：2mA±20%； | / |
| 2.2 | 主机 | 射线焦点：≤0.4mm； | / |
| 2.3 | 主机 | 发射角度：≤12.5°； | / |
| 2.4 | 主机 | 电池容量≥2500mAh，配备不少于3枚电池； | / |
| 2.5 | 主机 | 采用恒定直流高频； | / |
| 2.6 | 主机 | 可实现≥140W功率发射； | / |
| 2.7 | 主机 | 电容触摸显示屏≥3.5英寸，支持全触控操作； | / |
| 2.8 | 主机 | 适配设备选择模式：可选择传感器、胶片、扫描仪，不低于3种模式； | / |
| 2.9 | 主机 | 可选择成人和儿童模式，不低于2种模式； | / |
| 2.10 | 主机 | 拍摄牙位选择模式：可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片，不低于4种模式； | / |
| 2.11 | 主机 | 具备内置角度传感器，拍摄角度可实时显示，角度校准功能； | / |
| 2.12 | 主机 | 充电时间约1小时； | / |
| 2.13 | 主机 | 曝光时间0.02～2s分档可调； | / |
| 2.14 | 主机 | 具备99.9%高纯度的铅皮防护，使机身表面泄露辐射值≤0.25mGy/h； | / |
| 2.15 | 主机 | 具备安全保护模式，开机需要解锁屏幕； | / |
| 2.16 | 主机 | 所投X射线机应能够兼容市场主流品牌的牙科影像板扫描仪。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科影像板扫描仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 读取牙科 IP 感光板成像数据，快速转化数字化牙片，替代胶片实现口腔 X 线影像数字化存档与阅片诊断。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 2.1 | 主机 | IP影像板至少包含4种规格； | / |
| 2.2 | 主机 | 获取影像时的位：≥16 bits/pixel； | / |
| 2.3 | 主机 | 分辨率：≥20LP/mm； | / |
| 2.4 | 主机 | 像素尺寸：≤25μm； | / |
| 2.5 | 主机 | 图像成像时间：＜27s； | / |
| 2.6 | 主机 | 采用高灵敏度光电倍增管、无刷电机设计； | / |
| 2.7 | 主机 | 电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG不少于3种图片格式； | / |
| 2.8 | 主机 | 电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址； | / |
| 2.9 | 主机 | 扫描模式至少包含快速扫描、标准扫描，在不同扫片模式下可以分别选择不少于4种图像处理模式：口内精细、口内高清、口内龋齿、口内根管； | / |
| 2.10 | 主机 | 电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理； | / |
| 2.11 | 主机 | 电脑软件端影像处理软件包括但不限于：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能； | / |
| 2.12 | 主机 | 可实现单机患者管理； | / |
| 2.13 | 主机 | 扫描完成后，影像数据可自动被擦除； | / |
| 2.14 | 主机 | 扫描仪主机存储容量≥64GB； | / |
| 2.15 | 主机 | 具备IP板正反识别功能； | / |
| 2.16 | 主机 | 主机的仓门和收纳仓支持拆卸清洗； | / |
| 2.17 | 主机 | 可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展； | / |
| 2.18 | 主机 | 可实现手机、平板、电脑多平台阅片； | / |
| 2.19 | 主机 | 主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输； | / |
| 2.20 | 主机 | 具备打印功能。 | / |
| 2.21 | 主机 | 所投牙科影像板扫描仪应能够兼容市场主流品牌的X射线机。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 影像处理软件 | 1套 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

超声骨组织手术设备 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于种植开窗、拔牙、颌面小手术，减少软硬组织损伤。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 电源电压：100V-240V~；50Hz/60Hz； | / |
| 2.2 | 主机 | 输入功率：≥170W； | / |
| 2.3 | 主机 | 工作尖尖端主振幅：20~200μm； | / |
| 2.4 | 主机 | 工作尖尖端横向振幅：＜5μm； | / |
| 2.5 | 主机 | 蠕动泵流量：30~110mL/min； | / |
| 2.6 | 主机 | 导出的输出声功率：200~490mW； | / |
| 2.7 | 主机 | 主声输出面积：＜10 mm2； | / |
| 2.8 | 主机 | 次级横振声输出面积：＜20 mm2； | / |
| 2.9 | 主机 | ≥7英寸彩色触控屏，中文显示； | / |
| 2.10 | 主机 | 选择性切割识别，以微米切割； | / |
| 2.11 | 主机 | 具备故障报警； | / |
| 2.12 | 主机 | 手柄支持高温高压消毒； | / |
| 2.13 | 主机 | 采用静音泵供水系统； | / |
| 2.14 | 主机 | 不少于10档功率控制，每档功率对应骨密度；不少于10档水量控制，显示输出流量速度数值； | / |
| 2.15 | 主机 | 双模式输出选择，可一键增强，瞬时提高当前功率约25%； | / |
| 2.16 | 主机 | 具备冲水模式，可精准定量输出水量； | / |
| 2.17 | 主机 | 一键控制手柄灯光开关； | / |
| 2.18 | 主机 | 采用硬件搜频技术，可即时响应操作； | / |
| 2.19 | 主机 | 手柄水路管道采用分离设计，可支持使用一次性输水管道和高温高压灭菌的泵管； | / |
| 2.20 | 主机 | 多功能脚踏，支持控制模式、功率和水量，脚踏防水等级≥IPX8； | / |
| 2.21 | 主机 | 配套工作尖种类≥30种，至少包含骨切割、上颌窦提升、牙槽嵴劈开扩张、冠延长术、微创拔牙等所需的工作尖套装。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 手柄 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙周喷砂治疗仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于牙周洁治养护。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 主机网电源输入：220~，50/60Hz； | / |
| 2.2 | 主机 | 输出的尖端主振动偏移：≤90μm，偏差：±50%； | / |
| 2.3 | 主机 | 输出的尖端振动频率：30±5kHz； | / |
| 2.4 | 主机 | 输出的半偏移力：≤10N 偏差：±50%； | / |
| 2.5 | 主机 | 尖端输出功率：3W～20W； | / |
| 2.6 | 主机 | 进水压力：0.1MPa～0.5MPa；7.进气压力：0.55MPa～0.75MPa； | / |
| 2.7 | 主机 | 具备龈上、龈下喷砂洁治，超声洁治，牙周治疗，根管治疗功能； | / |
| 2.8 | 主机 | 手柄支架带感应功能，可根据所选用工作手柄自动切换工作模式； | / |
| 2.9 | 主机 | 采用≥5.5英寸触控液晶屏，且可调节功率、水量、温度； | / |
| 2.10 | 主机 | 供水方式：可自动供水或外接水路供水； | / |
| 2.11 | 主机 | 具备供水提示灯设计； | / |
| 2.12 | 主机 | 粉罐采用全透明漏斗形设计，可360°旋转； | / |
| 2.13 | 主机 | 具备有线、无线双脚踏配置。无线多功能脚踏，至少具有四种脚踏功能模式； | / |
| 2.14 | 主机 | 配置≥1400mL大容量水瓶； | / |
| 2.15 | 主机 | 工作尖椭圆形振动轨迹； | / |
| 2.16 | 主机 | 超声功率水量0-12档调节，水流量0-75mL/min；喷砂功率水量0-12档调节，出砂量0.4-4g/min，水流量0-75mL/min； | / |
| 2.17 | 主机 | 超声手柄、喷砂手柄尾线接口均带有防滑纹； | / |
| 2.18 | 主机 | 采用钛合金工作尖； | / |
| 2.19 | 主机 | 手柄可自由拔插、拆卸，能在高温和高压环境中进行灭菌处理； | / |
| 2.20 | 主机 | 有清洁模式，自动排水至少冲洗30秒；排气至少20秒，无操作情况下≥5分钟自动排气； | / |
| 2.21 | 主机 | 具备不小于300W功率的水路加热功能，且有不少于五种加热温度选择； | / |
| 2.22 | 主机 | 设有龈上、龈下独立喷砂粉罐，可显示砂粉刻度； | / |
| 2.23 | 主机 | 喷嘴采用四孔设计，可实现360°旋转。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 超声手柄 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 工作尖 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科种植机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于口腔种植手术。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※） | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 输入功率≤160VA； | / |
| 2.2 | 主机 | 转速范围：300-40,000 r/min； | / |
| 2.3 | 主机 | 扭矩范围：终端输出扭矩 5 - 80 N・cm，马达输出扭矩 ≥5.5 N・cm | / |
| 2.4 | 主机 | 流量：0~135mL/min； | / |
| 2.5 | 主机 | 彩色触摸屏≥7 英寸，支持触摸设定和保存参数； | / |
| 2.6 | 主机 | 至少具备 5 种不同减速比，包含低速比（如 27:1、20:1）和高速比（如 1:1、1:5）； | / |
| 2.7 | 主机 | 轴承性能满足弯手机工作跳动幅度小于 20 微米； | / |
| 2.8 | 主机 | 植入过程维持扭力输出，植入模式峰值扭矩实时显示； | / |
| 2.9 | 主机 | 至少有简易模式（不少于 5 个程序）和标准模式（不少于 8 个程序）两种模式选择； | / |
| 2.10 | 主机 | 具备自动校准扭矩功能； | / |
| 2.11 | 主机 | 标配弯手机减速比 20:1； | / |
| 2.12 | 主机 | 脚踏开关支持水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制； | / |
| 2.13 | 主机 | 具备故障自诊，自动保护功能，可显示报警提示； | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 手机 | 1把 |
| 3.3 | 配置3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |