
牙科X射线机 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	拍摄口腔局部牙片影像，辅助检查牙根、牙槽骨病变，为补牙、拔牙、根管等诊疗提供影像学依据。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※）
	备注

	2.1
	主机
	管电压：70kV±10%，管电流：2mA±20%；
	/

	2.2
	主机
	射线焦点：≤0.4mm；
	/

	2.3
	主机
	发射角度：≤12.5°；
	/

	2.4
	主机
	电池容量≥2500mAh，配备不少于3枚电池；
	/

	2.5
	主机
	采用恒定直流高频；
	/

	2.6
	主机
	可实现≥140W功率发射；
	/

	2.7
	主机
	电容触摸显示屏≥3.5英寸，支持全触控操作；
	/

	2.8
	主机
	适配设备选择模式：可选择传感器、胶片、扫描仪，不低于3种模式；
	/

	2.9
	主机
	可选择成人和儿童模式，不低于2种模式；
	/

	2.10
	主机
	拍摄牙位选择模式：可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片，不低于4种模式；
	/

	2.11
	主机
	具备内置角度传感器，拍摄角度可实时显示，角度校准功能；
	/

	2.12
	主机
	充电时间约1小时；
	/

	2.13
	主机
	曝光时间0.02～2s分档可调；
	/

	2.14
	主机
	具备99.9%高纯度的铅皮防护，使机身表面泄露辐射值≤0.25mGy/h；
	/

	2.15
	主机
	具备安全保护模式，开机需要解锁屏幕；
	/

	2.16
	主机
	所投X射线机应能够兼容市场主流品牌的牙科影像板扫描仪。
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	
	

	3.3
	配置3
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/














牙科影像板扫描仪 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	读取牙科 IP 感光板成像数据，快速转化数字化牙片，替代胶片实现口腔 X 线影像数字化存档与阅片诊断。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※）
	备注

	2.1
	主机
	IP影像板至少包含4种规格；
	/

	2.2
	主机
	获取影像时的位：≥16 bits/pixel；
	/

	2.3
	主机
	分辨率：≥20LP/mm；
	/

	2.4
	主机
	像素尺寸：≤25μm；
	/

	2.5
	主机
	图像成像时间：＜27s；
	/

	2.6
	主机
	采用高灵敏度光电倍增管、无刷电机设计；
	/

	2.7
	主机
	电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG不少于3种图片格式；
	/

	2.8
	主机
	电脑端软件可自动识别和获取局域网端IP地址；
	/

	2.9
	主机
	扫描模式至少包含快速扫描、标准扫描，在不同扫片模式下可以分别选择不少于4种图像处理模式：口内精细、口内高清、口内龋齿、口内根管；
	/

	2.10
	主机
	电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理；
	/

	
2.11
	主机
	电脑软件端影像处理软件包括但不限于：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能；
	/

	2.12
	主机
	可实现单机患者管理；
	/

	2.13
	主机
	扫描完成后，影像数据可自动被擦除；
	/

	2.14
	主机
	扫描仪主机存储容量≥64GB；
	/

	2.15
	主机
	具备IP板正反识别功能；
	/

	2.16
	主机
	主机的仓门和收纳仓支持拆卸清洗；
	/

	2.17
	主机
	可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展；
	/

	2.18
	主机
	可实现手机、平板、电脑多平台阅片；
	/

	2.19
	主机
	主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输；
	/

	2.20
	主机
	具备打印功能。
	/

	2.21
	主机
	所投牙科影像板扫描仪应能够兼容市场主流品牌的X射线机。
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	影像处理软件
	1套

	3.3
	配置3
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/







超声骨组织手术设备 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	用于种植开窗、拔牙、颌面小手术，减少软硬组织损伤。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※）
	备注

	2.1
	主机
	电源电压：100V-240V~；50Hz/60Hz；
	/

	2.2
	主机
	输入功率：≥170W；
	/

	2.3
	主机
	工作尖尖端主振幅：20~200μm； 
	/

	2.4
	主机
	工作尖尖端横向振幅：＜5μm；
	/

	2.5
	主机
	蠕动泵流量：30~110mL/min； 
	/

	2.6
	主机
	导出的输出声功率：200~490mW；
	/

	2.7
	主机
	主声输出面积：＜10 mm2；
	/

	2.8
	主机
	次级横振声输出面积：＜20 mm2；
	/

	2.9
	主机
	≥7英寸彩色触控屏，中文显示；
	/

	2.10
	主机
	选择性切割识别，以微米切割；
	/

	2.11
	主机
	具备故障报警；
	/

	2.12
	主机
	手柄支持高温高压消毒；
	/

	2.13
	主机
	采用静音泵供水系统；
	/

	
2.14
	主机
	不少于10档功率控制，每档功率对应骨密度；不少于10档水量控制，显示输出流量速度数值；
	/

	2.15
	主机
	双模式输出选择，可一键增强，瞬时提高当前功率约25%；
	/

	2.16
	主机
	具备冲水模式，可精准定量输出水量；
	/

	2.17
	主机
	一键控制手柄灯光开关；
	/

	2.18
	主机
	采用硬件搜频技术，可即时响应操作；
	/

	2.19
	主机
	手柄水路管道采用分离设计，可支持使用一次性输水管道和高温高压灭菌的泵管；
	/

	2.20
	主机
	多功能脚踏，支持控制模式、功率和水量，脚踏防水等级≥IPX8；
	/

	2.21
	主机
	配套工作尖种类≥30种，至少包含骨切割、上颌窦提升、牙槽嵴劈开扩张、冠延长术、微创拔牙等所需的工作尖套装。
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	手柄
	1把

	3.3
	配置3
	脚踏开关
	1个

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/












牙周喷砂治疗仪 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	用于牙周洁治养护。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※）
	备注

	2.1
	主机
	主机网电源输入：220~，50/60Hz；
	/

	2.2
	主机
	输出的尖端主振动偏移：≤90μm，偏差：±50%；
	/

	2.3
	主机
	输出的尖端振动频率：30±5kHz；
	/

	2.4
	主机
	输出的半偏移力：≤10N 偏差：±50%；
	/

	2.5
	主机
	尖端输出功率：3W～20W；
	/

	2.6
	主机
	进水压力：0.1MPa～0.5MPa；7.进气压力：0.55MPa～0.75MPa；
	/

	2.7
	主机
	具备龈上、龈下喷砂洁治，超声洁治，牙周治疗，根管治疗功能；
	/

	2.8
	主机
	手柄支架带感应功能，可根据所选用工作手柄自动切换工作模式；
	/

	2.9
	主机
	采用≥5.5英寸触控液晶屏，且可调节功率、水量、温度；
	/

	2.10
	主机
	供水方式：可自动供水或外接水路供水；
	/

	2.11
	主机
	具备供水提示灯设计；
	/

	2.12
	主机
	粉罐采用全透明漏斗形设计，可360°旋转；
	/

	2.13
	主机
	具备有线、无线双脚踏配置。无线多功能脚踏，至少具有四种脚踏功能模式；
	/

	2.14
	主机
	配置≥1400mL大容量水瓶；
	/

	2.15
	主机
	工作尖椭圆形振动轨迹；
	/

	2.16
	主机
	超声功率水量0-12档调节，水流量0-75mL/min；喷砂功率水量0-12档调节，出砂量0.4-4g/min，水流量0-75mL/min；
	/

	2.17
	主机
	超声手柄、喷砂手柄尾线接口均带有防滑纹；
	/

	2.18
	主机
	采用钛合金工作尖；
	/

	2.19
	主机
	手柄可自由拔插、拆卸，能在高温和高压环境中进行灭菌处理；
	/

	2.20
	主机
	有清洁模式，自动排水至少冲洗30秒；排气至少20秒，无操作情况下≥5分钟自动排气；
	/

	2.21
	主机
	具备不小于300W功率的水路加热功能，且有不少于五种加热温度选择；
	/

	2.22
	主机
	设有龈上、龈下独立喷砂粉罐，可显示砂粉刻度；
	/

	2.23
	主机
	喷嘴采用四孔设计，可实现360°旋转。
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	超声手柄
	1把

	3.3
	配置3
	工作尖
	1个

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/























牙科种植机 项目技术参数  （口腔科）

	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	用于口腔种植手术。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标（▲）、核心技术指标（※）
	备注

	2.1
	主机
	输入功率≤160VA；
	/

	2.2
	主机
	转速范围：300-40,000 r/min；
	/

	2.3
	主机
	扭矩范围：终端输出扭矩 5 - 80 N・cm，马达输出扭矩 ≥5.5 N・cm
	/

	2.4
	主机
	流量：0~135mL/min；
	/

	2.5
	主机
	彩色触摸屏≥7 英寸，支持触摸设定和保存参数；
	/

	2.6
	主机
	至少具备 5 种不同减速比，包含低速比（如 27:1、20:1）和高速比（如 1:1、1:5）；
	/

	2.7
	主机
	轴承性能满足弯手机工作跳动幅度小于 20 微米；
	/

	2.8
	主机
	植入过程维持扭力输出，植入模式峰值扭矩实时显示；
	/

	2.9
	主机
	至少有简易模式（不少于 5 个程序）和标准模式（不少于 8 个程序）两种模式选择；
	/

	2.10
	主机
	具备自动校准扭矩功能；
	/

	2.11
	主机
	标配弯手机减速比 20:1；
	/

	2.12
	主机
	脚踏开关支持水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制；
	/

	2.13
	主机
	具备故障自诊，自动保护功能，可显示报警提示；
	/

	
	
	
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	主机
	1台

	3.2
	配置2
	手机
	1把

	3.3
	配置3
	脚踏开关
	1个

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/
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