口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 精准获取颌骨、牙根、埋伏牙、颞下颌关节三维影像，用于正畸、种植、拔牙、根管及颌面病变的术前评估与病灶排查。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 具备数字头颅成像、全景成像、3D锥束CT成像功能，配套专业临床观察软件，支持全方位图像后处理功能，可满足口腔临床检查、诊断、正畸、种植、根管治疗等各类临床应用需求。 | / |
| 2.2 | 主机 | 空间分辨率≥2.0lp/mm；全景空间分辨率≥3.0lp/mm；头测空间分辨率≥3.0lp/mm；CBCT最大一次性扫描视野≥16cm×14cm，可覆盖全颌骨扫描需求。 | / |
| 2.3 | 主机 | 管电压可调范围60-100kV，管电流可调范围2-10mA；设备最小重建体素≤50um，球管焦点≤0.5mm，保障高清成像效果。 | / |
| 2.4 | 主机 | 配备≥5种不同规格扫描视野尺寸，可根据患者检查部位、临床诊疗需求自由切换适配。 | / |
| 2.5 | 主机 | 搭载≥2个专用探测器，支持全景、头测、CBCT不同拍摄模式自动切换探测器，成像切换高效便捷。 | / |
| 2.6 | 主机 | 球管耐热稳定性强，散热快，可满足平均两分钟曝光1次，连续拍片200次。配备专业散热系统及过热自动保护功能，结合球管≥33KJ热容量配置，可稳定满足门诊高频次、连续拍片的临床使用需求。 | / |
| 2.7 | 主机 | 探测器有效视野尺寸≥15cm×15cm，成像覆盖面广，可满足大范围口腔及头颅成像需求。 | / |
| 2.8 | 主机 | 标配颞颌关节观察模块、全景浏览模块、3D成像模块，适配颞颌关节疾病检查、全景影像阅片、三维立体成像分析等临床场景。 | / |
| 2.9 | 主机 | 成像灰度值≥16bit，影像层次丰富、细节清晰，可精准呈现细微组织结构差异。 | / |
| 2.10 | 主机 | 全景模式可完成口腔全景、颞下颌关节投照拍摄；头测模式可完成头颅正位、侧位投照拍摄。 | / |
| 2.11 | 主机 | 配备标准数据输出接口，完全兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统，可实现影像数据无缝传输、存储与共享。 | / |
| 2.12 | 主机 | 支持AI神经管辅助绘制功能，可根据患者颌骨宽度、高度数据，完成基础种植规划模拟设计，为口腔种植手术提供数据参考。 | / |
| 2.13 | 主机 | 标配单机版全景成像、正畸自动头影测量分析软件，可自动生成专业测量报告，软件无端口使用限制，可长期免费正常使用。 | / |
| 2.14 | 主机 | 图像后处理算法内置去金属伪影功能，有效规避金属修复体造成的影像伪影干扰。 | / |
| 2.15 | 主机 | 支持上呼吸道三维重建、气道仿真内镜成像功能，可通过彩色柱状图直观展示气道狭窄程度，支持气道容积分析、独立三维气道成像显示，满足耳鼻喉及正畸气道评估需求。 | / |
| 2.16 | 主机 | 配备三维根管成像分析功能，可完成根管三维重建、根管内部形态模拟展示，清晰呈现根管结构，辅助根管治疗精准开展。 | / |
| 2.17 | 主机 | 设备设计使用寿命≥10年。 | / |
| 2.18 | 主机 | 配备一体式专用患者座椅，座椅支持前后推拉滑动、多角度旋转。 | / |
| 2.19 | 主机 | 辅助定位装置，激光定位灯≥ 5个，提供全方位精准定位。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 影像处理工作站 | 1台 |
| 3.3 | 配置3 | 专业影像软件 | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 头托、颌托与额托 | 1副 |
| 3.5 | 配置5 | 咬合块 | 1个 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

口腔口腔数字印模仪 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 通过口内光学扫描技术，可快速获取数字化牙体软硬组织印模，替代传统硅橡胶取模方式，助力修复、正畸模型数据采集及义齿的数字化设计与制作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 采用真彩扫描技术，扫描过程无需喷粉，可清晰获取口腔组织色彩及形态数据。 | / |
| 2.2 | 主机 | 配备有效防雾机制（如微气流防雾、扫描头加热防雾等），可防止扫描窗口起雾，保障连续扫描清晰稳定。 | / |
| 2.3 | 主机 | 无线传输有效距离应≥5米，传输稳定不卡顿。有线型号不适用此条款。 | / |
| 2.4 | 主机 | 设备扫描精度≤10微米，可满足正畸、种植、修复等数字化诊疗需求。 | / |
| 2.5 | 主机 | 应至少配置3种不同规格扫描头或同等功能的一次性防护配件，可覆盖全牙列、狭小间隙、后牙区域等不同临床场景。常见配置包括但不限于：标准扫描头、侧向/微创扫描头、后牙专用扫描头。 | / |
| 2.6 | 主机 | 有效扫描深度≥16mm，或可清晰获取深部牙体、龈下边缘、后牙远端等区域数据。 | / |
| 2.7 | 主机 | 支持不少于三种供电模式（如手持件充电座供电、电源线直连供电、外置电池组件等），适应院内及外出使用场景。 | / |
| 2.8 | 主机 | 充电底座应支持手持件多姿态放置、随放随充，保障设备随时可用。 | / |
| 2.9 | 主机 | 采用开放系统，可导出行业通用三维数据格式，至少包含STL、PLY、DCM、CSZX格式。导出的数据应无加密、无锁定，可适配主流第三方设计、正畸、技工软件。 | / |
| 2.10 | 主机 | 机身应配备实体操控按键，支持体感控制及一键下一步等简化操作功能，提升扫描效率。 | / |
| 2.11 | 主机 | 扫描过程可播放音乐，支持导入通用格式音乐文件。 | / |
| 2.12 | 主机 | 支持齿色匹配功能，兼容主流齿色体系（如VITA Classical、VITA 3D-MASTER或同等标准），可辅助临床修复配色。 | / |
| 2.13 | 主机 | 具备智能扫描质量提示或检查机制（如颜色、提示音等方式），可反馈扫描完整性、异常区域等，帮助保障数据质量。 | / |
| 2.14 | 主机 | 核心扫描精度无需频繁人工校准，出厂标定后可长期保持稳定性，降低运维成本。 | / |
| 2.15 | 主机 | 内置多种实用扫描辅助功能，如区域快照、咬合关系调整、边缘线绘制、倒凹检查、距离测量等。 | / |
| 2.16 | 主机 | 提供不少于6种专项扫描模式，覆盖常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描，具体模式可根据临床需求配置。 | / |
| 2.17 | 主机 | 具备三维模型视觉优化功能，提升模型展示或存档效果。 | / |
| 2.18 | 主机 | 支持与技工端系统建立数据传输通道，扫描完成后可一键传输数据，并支持在线预览三维模型，便于医患沟通及技工对接。 | / |
| 2.19 | 主机 | 支持多类型患者数据整合管理，可接入口扫数据、口腔CBCT、全景片、口内照片等常见影像数据，具备与主流第三方影像系统进行数据匹配或融合的能力。可根据医院需求配置云端传输、远程会诊等扩展功能。 |  |
| 2.20 | 主机 | 可选配正畸分析软件模块，支持正畸前后效果对比、数字化测量、分析报告生成等。 |  |
| 2.21 | 主机 | 扫描数据可发送至多台终端设备进行处理，设备可同时进行后续扫描作业，互不影响。 |  |
| 2.22 | 主机 | 扫描头可拆卸，并进行高温高压消毒。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 扫描头 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 充电器座 | 1个 |
| 3.4 | 配置4 | 推车 | 1个 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

牙科综合治疗机 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 集成诊疗操作、供水供气、高速手机、灯光抽吸等功能，一站式完成口腔检查、补牙、拔牙、修复及正畸等各类临床诊疗操作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 供气压力范围0.55—0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。整机工作功率≤350W。 | / |
| 2.2 | 主机 | 整机设计使用寿命≥10年。 | / |
| 2.3 | 口腔灯 | LED 无接触感应冷光灯，照度无极可调；支持白光/黄光切换；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；最高照度≥40000Lux。 | / |
| 2.4 | 治疗椅 | 整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤410mm。 | / |
| 2.5 | 治疗椅 | 具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能。 | / |
| 2.6 | 治疗椅 | 座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。 | / |
| 2.7 | 治疗椅 | 皮革具备防霉抗菌效果，符合国标医用抗菌皮革要求。 | / |
| 2.8 | 治疗椅 | 具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落。 | / |
| 2.9 | 治疗椅 | 治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。 | / |
| 2.10 | 主机 | 具有水路管道消毒系统。消毒过程中消毒液需覆盖全水路管道，包括牙椅的进水口、牙椅水过滤器、主副控三用枪、水杯水管、手机管等水路管道。 | / |
| 2.11 | 主机 | 具有独立一键手机管冲洗功能，可同时冲洗≥2根手机管，方便每次治疗前后快速对手机管道冲洗。 | / |
| 2.12 | 主机 | 内置≥4寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；具备≥12个记忆椅位；液晶屏集成观片灯功能。 | / |
| 2.13 | 主机 | 后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声。 | / |
| 2.14 | 主机 | 适配三种以上主流洁牙机品牌，通过主控面板进行调节。 | / |
| 2.15 | 主机 | 适配三种以上主流电动马达品牌，牙椅主控屏幕支持显示电动马达转速及正反转状态，马达转速可通过主控面板精准调节，并自动记忆使用参数到医生程序。 | / |
| 2.16 | 主机 | 配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支。 | / |
| 2.17 | 主机 | 可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。 | / |
| 2.18 | 主机 | 配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。 | / |
| 2.19 | 主机 | 配置医生椅多档位多角度可调节。 |  |
| 2.20 | 主机 | 标配带屏内窥镜。 |  |
| 2.21 |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  |
| 2.23 |  |  |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3.3 | 配置3 | 器械盘 | 1个 |
| 3.4 | 配置4 | 观片灯 | 1套 |
| 3.5 | 配置5 | 内窥镜 | 1套 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

手术显微镜 项目技术参数  （口腔科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 放大口腔术区细微结构，辅助根管治疗、显微外科及牙体修复等精细化口腔科手术操作。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 显微镜镜片具备多层镀膜增透，复消色差光学设计技术。 | / |
| 2.2 | 主机 | 配备变角双目镜筒，角度调节范围0～190°，双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 | / |
| 2.3 | 主机 | 高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。 | / |
| 2.4 | 主机 | 连续变倍系统：放大系数范围覆盖0.4x～2.4x,放大倍数至少覆盖2倍-28倍。 | / |
| 2.5 | 主机 | 双目镜筒配备专用倾摆功能装置，医生保持坐姿不变的前提下，镜身左右倾摆过程中，可始终保持双目镜筒水平观察位置。 | / |
| 2.6 | 主机 | 内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围不小于F200mm-450mm,带物镜防溅罩，左右手柄部位集成变焦旋钮，变焦旋钮可设于镜头双侧。 | / |
| 2.7 | 照明 | LED照明系统，亮度连续可调。大物镜工作距离为 200 mm 时，物面照度不低于80,000Lx，使用寿命不少于60000小时。 | / |
| 2.8 | 主机 | 配备智能感应限位功能，显微镜小横臂抬高可自动关灯，下拉至工作位置自动开灯。 | / |
| 2.9 | 主机 | 采标配口腔科专用橙色滤镜，可有效防止树脂充填材料提前固化，适配补牙、修复类诊疗操作；标配绿色滤镜，可有效增强血管、软组织对比度，便于精细手术操作。设备可配置偏振片或预留滤光片专用插槽。 | / |
| 2.10 | 主机 | 配备多档可调光阑，支持分级调光或连续调光模式，最大光斑直径≥160mm。 | / |
| 2.11 | 主机 | 搭载内置超高清影像摄录系统。 | / |
| 2.12 | 主机 | 配置≥27英寸高清显示器。 | / |
| 2.13 | 主机 | 配备无线脚控开关，可一键完成拍照、录像操作，解放双手，适配手术无菌操作要求。 | / |
| 2.14 | 主机 | 采用落地式移动支架，支架臂整体伸展范围≥1500mm；小横臂长度≥700mm，宽度≤85mm，支持±150°旋转，上下升降行程≥300mm；大横臂长度≥500mm，大横臂安装离地高度≥1700mm且位于小横臂上方。 | / |
| 2.15 | 主机 | 配备360°可旋转磁吸手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。 | / |
|  |  |  | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 光学系统 | 1套 |
| 3.2 | 配置2 | 照明系统 | 1套 |
| 3.3 | 配置3 | 支架系统 | 1套 |
| 3.4 | 配置4 | 滤光片 | 据实配置 |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |