多功能生物刺激反馈仪 项目技术参数  （神经康复二科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 通过生物反馈训练、电刺激、肌电触发电刺激治疗肌肉功能障碍 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 具备表面肌电采集、评估、反馈功能。 | / |
| 2.2 | 主机 | 具有4个及以上通道，通道独立可控，可分屏显示。 | / |
| 2.3 | 主机 | AD采样率≥8000HZ。 | / |
| 2.4 | 主机 | 共模抑制比≥100dB。 | / |
| 2.5 | 主机 | 测量范围≥3000uV（r.m.s）。 | / |
| 2.6 | 主机 | 刺激频率 0-999HZ可调。 | / |
| 2.7 | 主机 | 脉冲宽度 50us-3000us可调。 | / |
| 2.8 | 主机 | 刺激持续时间 10-60s可调。 | / |
| 2.9 | 主机 | 具备经皮电刺激、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、中频电刺激、功能性电刺激等治疗模块。 | / |
| 2.10 | 主机 | 具有落地式功能带脚轮。 | / |
| 2.11 | 主机 | 使用年限≥8年。 | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 电极线 | 按需配置 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 3.4 | 配置4 |  |  |
| 3.5 | 配置5 |  |  |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |