经颅磁刺激仪 项目技术参数  （重症康复科、肌骨康复科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 经颅磁刺激仪 | 备注 |
| 1.1 | 基本要求 | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 | / |
| 1.2 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.3 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.4 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 技术参数 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 适用范围：注册适用范围必须包含康复科、神经科 | / |
| 2.2 | 主机 | 最大刺激强度1.0～6T连续可调 | / |
| 2.3 | 主机 | 磁感应强度最大变化率20kT/s～80kT/s | / |
| 2.4 | 主机 | 采用液态内循环冷却系统 | / |
| 2.5 | 主机 | 可同时治疗两位患者，同时运行两个独立处方互不干扰，也可同时治疗一位患者的两个部位 | / |
| 2.6 | 主机 | 输出频率0.1～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.01Hz；输出频率大于1Hz时，步进1H，实际输出允差≤2% | / |
| 2.7 | 主机 | 脉冲宽度为340μs，允差±20μs | / |
| 2.8 | 主机 | 脉冲上升时间：60μs，允差±10μs | / |
| 2.9 | 主机 | 运动诱发电位检查模块，支持无线或有线数据传输 | / |
| 2.10 | 主机 | 单主机双通道，主机正面无按钮，无屏幕，病人治疗过程中无误触风险，降低设备故障率；非两台主机物理叠加方式实现双通道 | / |
| 2.11 | 主机 | 操作系统：采用一体机及触摸屏或笔记本电脑控制操作 | / |
| 2.12 | 主机 | 评估内容和刺激模式：可评估MT、CSP、CMCT、IHI和IHF等；至少具备4种以上刺激模式模式 |  |
| 2.13 | 主机 | 设备使用期限：不低于10年 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 线圈 | 2副 |
| 3.3 | 配置3 | 定位帽 | 8顶 |
| 3.4 | 配置4 | 推车 | 1台 |
| 3.5 | 配置5 | 控制软件 | 1套 |
| 3.6 | 配置6 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |