## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求
1 | 神经内科/神经康复二科 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 29 | 29 | 国产 | 1.充电速度快丶储能充足丶放电稳定可靠。 2.执行用户指令，以微秒秒级精度控制电容放电生成所需的脉冲波形和序列，高精度时钟丶抗干扰能力强丶算法优化。 3.风冷或液冷，高效散热丶低噪音丶运行可靠。 4.响应迅速，一旦参数超出安全范围，能立即中断输出并报警。 5.提供直观的参数设置丶方案管理丶导航控制和数据可视化界面。 6.运行流畅丶逻辑清晰丶支持高级功能（如个性化协议编辑丶数据导出）丶符合医疗软件认证标准。 7.提供标准化的TTL输入/输出端口，用于与EEG丶EMG丶FNIRS等设备精确同步。 8.拥有USB丶网络接口等，用于数据传输和软件升级。 9.脉冲输出宽度：至少包含100us-340us，可调。 10.刺激线圈最大磁感应强度≥6.0T。 11.满足双人同时治疗。 12.脉冲上升时间：至少40us-120us，可调。 13.刺激模式：不少于单脉冲丶重复脉冲丶成对脉冲三种刺激模式 14.磁感应强度最大变化率10KT/s-80KT/s 15.系统内置多种临床常用康复治疗处方，涵盖言语、吞咽、认知、帕金森、焦虑抑郁、运动障碍、意识障碍等。 | 1.神经康复（卒中后康复） 应用： 运动功能恢复：刺激患侧大脑半球运动区或抑制健侧半球过度活跃，以促进瘫痪肢体的恢复。 失语症：刺激语言相关脑区（如布罗卡区、韦尼克区），帮助恢复语言功能。 吞咽障碍：刺激负责吞咽的皮层区域。 地位：已成为康复医学的研究热点和重要辅助手段。 2.精神分裂症 应用：主要用于治疗幻听（听幻觉）。高频rTMS刺激左侧颞顶联合区，可以显著减少幻听的频率和严重程度。对阴性症状（如情感淡漠、社交退缩）也有研究。 3.阿尔茨海默病及轻度认知障碍 应用：通过刺激与记忆、认知相关的脑网络（如默认模式网络、前额叶），试图改善或延缓记忆力下降、执行功能等认知损害。目前是热门研究领域。 4.其他精神疾病 双相情感障碍（抑郁相）：在抑郁发作期的治疗。 注意缺陷多动障碍：调节与注意力和冲动控制相关的脑区。 5.耳鸣 应用：刺激听觉皮层或相关网络，试图调节异常的神经元同步化活动，从而减轻或消除耳鸣的主观感受。 | ≥5年
2 |  | 超声波治疗仪 | 1 | 3.3 | 3.3 | 国产 | 1.设备治疗通道不少于2个，支持多部位或多患者同时治疗与监测。 2.具备连续波超声治疗、脉冲波超声治疗、超声联合电刺激治疗、智能动态剂量调节治疗等治疗模式。​ 3.独立的治疗参数调节模块，各通道可独立或同步设置输出强度、频率、治疗时间等参数，通道间互不干扰。​ 4.治疗过程中，超声能量输出精度、照射时间误差可根据临床需求精细化调节，支持实时数据回溯。​ 5.超声输出强度范围覆盖0.1W/cm²-3.0W/cm²，频率支持1MHz、3MHz、5MHz等多波段可选，适配浅层/深层组织治疗需求。​ 6.超声脉冲频率：1Hz-100Hz，连续可调，适配不同治疗场景。​ 7.脉冲占空比：10%-90%，可根据病灶深度调节能量输出效率。​ 8.系统内置多种临床常用康复治疗方案，涵盖疼痛管理、创面修复、炎症消退、粘连松解等适应症。​ 9.预置可视化治疗监控界面，患者可直观查看实时超声能量值及组织温度变化，辅助自主评估治疗效果。​ 10.输出模式支持：连续波、单脉冲、重复脉冲、聚焦脉冲等多种超声输出模式。​ 11.治疗、评估过程具备语音提示功能，支持参数异常预警及操作引导。​ | 1.疼痛与炎症管理​ 通过超声波的温热效应与机械振动，改善局部血液循环，抑制炎症因子释放，缓解慢性腰痛、颈肩痛、关节炎、肌腱炎及神经病理性疼痛（如坐骨神经痛），减轻肿胀与肌肉痉挛，快速改善患者活动能力。​ 2.软组织损伤修复​ 针对肌肉拉伤、韧带撕裂、挫伤等运动系统损伤，以及术后切口愈合、慢性创面（如压疮、糖尿病足），超声波可加速局部代谢、促进血管新生与成纤维细胞增殖，缩短组织修复周期，降低感染风险，提升损伤愈合质量。​ 3.神经功能康复​ 辅助治疗脑卒中后偏瘫、周围神经损伤（如尺神经卡压、腓总神经损伤），通过超声波刺激神经末梢再生，改善神经供血与传导功能，促进运动、感觉功能恢复，助力神经肌肉功能重建。​ 4.粘连松解与关节功能改善​ 对术后组织粘连、瘢痕增生及骨关节僵硬（如肩周炎、膝关节炎），超声波可松解粘连组织、软化瘢痕，配合关节活动训练，有效改善关节活动度，恢复肢体功能。​ 5.药物渗透辅助​ 可作为药物导入载体，通过超声促渗作用，增强局部药物浓度，提升药物疗效，尤其适用于局部炎症、疼痛的靶向药物治疗，减少全身用药副作用。 | ≥5年
1 |  | 恒温电蜡疗仪 | 1 | 7.7 | 7.7 | 国产 | 一、恒温功能 1.温度控制范围在40℃-70℃之间可调，以适应不同部位（如手、足、关节、面部）和不同适应症的需求。 2.温度控制精度与均匀性： 精度：设定温度与实际显示温度的误差应≤±1℃。 均匀性：蜡槽内各点的温度应保持一致，温差控制在±1.5℃以内。 3.升温与保温性能： 升温速度：应能在30-60分钟内将固态蜡完全熔化并达到设定温度。 保温性能：在达到设定温度后，能长时间稳定维持。 二、运行安全性 1.电气安全：符合国家医用电气设备安全标准。具备良好的绝缘、防漏电、接地保护措施。过热保护装置：当温度传感器失效或控制电路故障导致温度异常升高时，能自动切断加热电源。 2.有防烫伤保护功能。 3.材料安全：所有与熔蜡接触的部分采用食品级或医用级不锈钢，耐腐蚀、无毒、不与石蜡发生反应。外壳等外部材料阻燃、耐高温、易清洁。 三、结构与功能要求 1.蜡槽设计：容量≥4L。内胆：不锈钢内胆。 2.搅拌功能：需内置自动搅拌器，确保蜡液上下温度均匀。 3.控制系统与显示：可实时显示设定温度和实际温度，可设定温度和加热/保温时间。 4.排水功能：有密封良好的排水阀，便于定期排空、清洗蜡槽和更换旧蜡。 | 该设备用途广泛，主要适用于以下临床场景： 1.疼痛管理：有效缓解骨关节炎、类风湿性关节炎、腱鞘炎、滑囊炎、肌筋膜炎等引起的疼痛与僵硬。 2.康复治疗：促进骨折后、关节置换术后、软组织损伤后的血液循环，减轻肿胀，软化瘢痕组织，增加关节活动度，加速功能恢复。 3.慢性病及劳损调理：治疗慢性颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、腰肌劳损等，放松肌肉，缓解痉挛。 4.上运动神经元疾病引发的肌张力增高，降低肌张力、缓解痉挛。5.其他应用：也可用于周围神经损伤、皮肤硬结、冻伤等辅助治疗，以及在康复治疗前作为热敷准备，增强后续治疗（如手法、运动疗法）的效果。 | ≥5年