 经颅磁刺激仪 项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）
	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	用于临床无创调节大脑皮层兴奋性，可开展神经功能评估及相关神经精神疾病康复干预研究。
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标
	备注

	2.1
	主机
	1.单刺激主机双通道，每个通道的治疗参数可独立设置，满足双人同时治疗互不干扰；支持中枢-外周刺激治疗，且内置有中枢-外周方案。
	/

	2.2
	主机
	2.刺激频率范围0.01Hz～50Hz，连续可调；1Hz以下步进为0.01Hz，1Hz以上步进为1Hz，满足超低频及常规重复刺激需求。
	/

	2.3
	主机
	3.设定频率与实际输出频率之间的允差≤±2%，确保刺激频率精准可靠。
	/

	2.4
	主机
	4.设备输出磁感应强度范围0～6T连续可调；磁感应强度变化率33kT/s～90kT/s范围（或不低于33kT/s、上限不超过90kT/s），满足临床有效刺激且患者可耐受。
	/

	2.5
	主机
	5.脉冲上升时间45～75μs；输出脉冲宽度：310～340μs（允差±20μs），确保脉冲参数符合临床常规使用要求。
	/

	2.6
	主机
	6.设备内置冷却方式至少2种，支持设备长时间连续工作，冷却系统须能实时监控并显示刺激线圈温度。
	/

	2.7
	主机
	7.支持单脉冲刺激、重复脉冲刺激（rTMS）、成对脉冲刺激、爆发式脉冲刺激（TBS）等多种刺激模式，满足不同临床治疗方案需求。
	/

	2.8
	主机
	8.支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期（CSP）等检测功能，MEP通道数至少2通道。
	/

	2.9
	主机
	9.线圈上具备显示屏，可实时显示线圈温度、磁场强度、脉冲计数等重要参数。且线圈支持热插拔功能，无需排液、吸液即可在10S内完成线圈更换。
	/

	2.10
	主机
	10.操作软件搭载于触屏一体机，非笔记本电脑，无移动跌落风险。支持专家方案内置、自定义治疗方案设置、病历管理、治疗记录存储与输出等功能，具备大脑解剖定位图示辅助靶点定位。
	/

	2.11
	主机
	11.最大输入功率≤7KVA。
	/

	2.12
	主机
	12.设备使用寿命不低于10年。
	/

	
	
	/
	/

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	推车
	1台

	3.2
	配置2
	线圈
	2个

	3.3
	配置3
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	☑ 无配套耗材（试剂）
□ 有配套耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/





超声波治疗仪 项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）
	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标
	备注

	2.1
	主机
	1.操作：纯触摸屏操作无任何按键旋钮；
	/

	2.2
	主机
	2.显示：显示屏≥7寸；
	/

	2.3
	主机
	3.输出模式：连续输出和脉冲输出；
	/

	2.4
	主机
	4.脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz；
	/

	2.5
	主机
	5.双通道输出，具备1MHz，3MHz工作频率：
	/

	2.6
	主机
	6.有效声强：最大有效声强不超过3W/cm2；
	/

	2.7
	主机
	7.治疗时间：0-30min可调；
	/

	2.8
	主机
	8.处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方；
	/

	2.9
	主机
	9.存储功能：可以保存≥50个处方；
	/

	2.10
	主机
	10.可实时显示输出强度；
	/

	2.11
	主机
	11.接触控制功能：超声头与皮肤接触不充分时自动停止输出；
	/

	2.12
	主机
	12.具备探头校准功能；
	/

	2.13
	主机
	13.探头：配备≥5cm²，≤1cm²两种及以上探头，可水下治疗；
	

	2.14
	主机
	14.波束不均匀系数RBN：≤6。
	

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	推车
	1台

	3.2
	配置2
	
	

	3.3
	配置3
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	□ 无配套耗材（试剂）
☑ 有配套耗材（试剂）   （☑ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/








恒温蜡疗仪项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）
	项目要求

	1
	名称
	项目要求明细
	备注

	1
	基本要求
	
	/

	1.1
	特殊功能需求
	无
	/

	1.2
	特定资格要求
	如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证
	/

	1.3
	信息安全防护要求
	无
	/

	技术参数和性能指标

	2
	配置名称
	此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标
	备注

	2.1
	主机
	1.电源：AC220V±10% 50Hz，功率≤3400W
	/

	2.2
	主机
	2.配备彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态（如恒温室温度、熔蜡槽温度、时间等）。
	/

	2.3
	主机
	3.具备全自动制蜡能力，可自动完成熔蜡、过滤、消毒、放蜡和制作蜡饼等流程，无需人工接管和放盘，实现一键制饼。
	/

	2.4
	主机
	4.具备立即制饼、预约制饼两种模式。
	/

	2.5
	主机
	5.可同时制作不少于16个蜡饼（蜡饼长宽尺寸≥480mm×295mm，蜡饼最大厚度不低于15mm）。
	/

	2.6
	主机
	6.熔蜡槽加热温度须在60～85℃范围内可调；恒温箱加热温度须在45～60℃范围内可调，温度准确度不超过±3℃，确保蜡饼温度适宜且稳定。
	/

	2.7
	主机
	7.具备对重复使用石蜡的自动过滤杂质功能，并配备消毒装置，保证蜡液清洁卫生。
	/

	2.8
	主机
	8.具备多重安全保护，包括超温自动报警、过热保护、漏电保护、紧急停止装置等；熔蜡槽和恒温箱须具备独立超温保护，确保使用安全。
	/

	2.9
	主机
	9.内胆及托盘须采用304不锈钢材质或铝合金材质，外壳便于清洗消毒。
	/

	2.10
	主机
	10.卧式结构：符合人体工程学，机器高度不超过1.2m，方便操作和清洗。
	/

	2.11
	主机
	/
	/

	单台基本配置

	3
	配置需求
	品    名
	数量及单位

	3.1
	配置1
	推车
	1台

	3.2
	配置2
	
	

	3.3
	配置3
	
	

	其他

	4
	安装要求
	无特殊要求。

	5
	配套医用耗材
（试剂）需求
	□ 无配套耗材（试剂）
☑ 有配套耗材（试剂）   （☑ 开放  □ 封闭），详细需求附后

	6
	付款方式
	5%履约保证金,验收合格付款100%

	售后服务

	7
	项目
	售后服务要求
	备注

	7.1
	到货时限及交付地点
	合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格
运至采购人指定地点
	/

	7.2
	免费保修期
	整机质保5年
	/

	7.3
	出现故障回应时间
	立即电话响应
维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
如不能解决问题，7天内提供备用机
	/

	7.4
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	/

	7.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	/

	7.6
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养
	/

	7.7
	升级
	在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。
	/

	7.8
	培训
	成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
	/

	7.9
	验收
	双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收
	/
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