经颅磁刺激仪 项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于临床无创调节大脑皮层兴奋性，可开展神经功能评估及相关神经精神疾病康复干预研究。 | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 1.单刺激主机双通道，每个通道的治疗参数可独立设置，满足双人同时治疗互不干扰；支持中枢-外周刺激治疗，且内置有中枢-外周方案。 | / |
| 2.2 | 主机 | 2.刺激频率范围0.01Hz～50Hz，连续可调；1Hz以下步进为0.01Hz，1Hz以上步进为1Hz，满足超低频及常规重复刺激需求。 | / |
| 2.3 | 主机 | 3.设定频率与实际输出频率之间的允差≤±2%，确保刺激频率精准可靠。 | / |
| 2.4 | 主机 | 4.设备输出磁感应强度范围0～6T连续可调；磁感应强度变化率33kT/s～90kT/s范围（或不低于33kT/s、上限不超过90kT/s），满足临床有效刺激且患者可耐受。 | / |
| 2.5 | 主机 | 5.脉冲上升时间45～75μs；输出脉冲宽度：310～340μs（允差±20μs），确保脉冲参数符合临床常规使用要求。 | / |
| 2.6 | 主机 | 6.设备内置冷却方式至少2种，支持设备长时间连续工作，冷却系统须能实时监控并显示刺激线圈温度。 | / |
| 2.7 | 主机 | 7.支持单脉冲刺激、重复脉冲刺激（rTMS）、成对脉冲刺激、爆发式脉冲刺激（TBS）等多种刺激模式，满足不同临床治疗方案需求。 | / |
| 2.8 | 主机 | 8.支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期（CSP）等检测功能，MEP通道数至少2通道。 | / |
| 2.9 | 主机 | 9.线圈上具备显示屏，可实时显示线圈温度、磁场强度、脉冲计数等重要参数。且线圈支持热插拔功能，无需排液、吸液即可在10S内完成线圈更换。 | / |
| 2.10 | 主机 | 10.操作软件搭载于触屏一体机，非笔记本电脑，无移动跌落风险。支持专家方案内置、自定义治疗方案设置、病历管理、治疗记录存储与输出等功能，具备大脑解剖定位图示辅助靶点定位。 | / |
| 2.11 | 主机 | 11.最大输入功率≤7KVA。 | / |
| 2.12 | 主机 | 12.设备使用寿命不低于10年。 | / |
|  |  | / | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 推车 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 | 线圈 | 2个 |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | ☑ 无配套耗材（试剂） □ 有配套耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

超声波治疗仪 项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 1.操作：纯触摸屏操作无任何按键旋钮； | / |
| 2.2 | 主机 | 2.显示：显示屏≥7寸； | / |
| 2.3 | 主机 | 3.输出模式：连续输出和脉冲输出； | / |
| 2.4 | 主机 | 4.脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz； | / |
| 2.5 | 主机 | 5.双通道输出，具备1MHz，3MHz工作频率： | / |
| 2.6 | 主机 | 6.有效声强：最大有效声强不超过3W/cm2； | / |
| 2.7 | 主机 | 7.治疗时间：0-30min可调； | / |
| 2.8 | 主机 | 8.处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方； | / |
| 2.9 | 主机 | 9.存储功能：可以保存≥50个处方； | / |
| 2.10 | 主机 | 10.可实时显示输出强度； | / |
| 2.11 | 主机 | 11.接触控制功能：超声头与皮肤接触不充分时自动停止输出； | / |
| 2.12 | 主机 | 12.具备探头校准功能； | / |
| 2.13 | 主机 | 13.探头：配备≥5cm²，≤1cm²两种及以上探头，可水下治疗； |  |
| 2.14 | 主机 | 14.波束不均匀系数RBN：≤6。 |  |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 推车 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |

恒温蜡疗仪项目技术参数  （神经内科/神经康复二科）

| 项目要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 项目要求明细 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | / |
| 1.1 | 特殊功能需求 | 无 | / |
| 1.2 | 特定资格要求 | 如为第二类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 如为第三类医疗器械需提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证 | / |
| 1.3 | 信息安全防护要求 | 无 | / |
| 技术参数和性能指标 |  |  |  |
| 2 | 配置名称 | 此配置应达到的基本技术指标、重点技术指标、核心技术指标 | 备注 |
| 2.1 | 主机 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz，功率≤3400W | / |
| 2.2 | 主机 | 2.配备彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态（如恒温室温度、熔蜡槽温度、时间等）。 | / |
| 2.3 | 主机 | 3.具备全自动制蜡能力，可自动完成熔蜡、过滤、消毒、放蜡和制作蜡饼等流程，无需人工接管和放盘，实现一键制饼。 | / |
| 2.4 | 主机 | 4.具备立即制饼、预约制饼两种模式。 | / |
| 2.5 | 主机 | 5.可同时制作不少于16个蜡饼（蜡饼长宽尺寸≥480mm×295mm，蜡饼最大厚度不低于15mm）。 | / |
| 2.6 | 主机 | 6.熔蜡槽加热温度须在60～85℃范围内可调；恒温箱加热温度须在45～60℃范围内可调，温度准确度不超过±3℃，确保蜡饼温度适宜且稳定。 | / |
| 2.7 | 主机 | 7.具备对重复使用石蜡的自动过滤杂质功能，并配备消毒装置，保证蜡液清洁卫生。 | / |
| 2.8 | 主机 | 8.具备多重安全保护，包括超温自动报警、过热保护、漏电保护、紧急停止装置等；熔蜡槽和恒温箱须具备独立超温保护，确保使用安全。 | / |
| 2.9 | 主机 | 9.内胆及托盘须采用304不锈钢材质或铝合金材质，外壳便于清洗消毒。 | / |
| 2.10 | 主机 | 10.卧式结构：符合人体工程学，机器高度不超过1.2m，方便操作和清洗。 | / |
| 2.11 | 主机 | / | / |
| 单台基本配置 |  |  |  |
| 3 | 配置需求 | 品 名 | 数量及单位 |
| 3.1 | 配置1 | 推车 | 1台 |
| 3.2 | 配置2 |  |  |
| 3.3 | 配置3 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 4 | 安装要求 | 无特殊要求。 |  |
| 5 | 配套医用耗材 （试剂）需求 | □ 无配套耗材（试剂） ☑ 有配套耗材（试剂） （☑ 开放 □ 封闭），详细需求附后 |  |
| 6 | 付款方式 | 5%履约保证金,验收合格付款100% |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 项目 | 售后服务要求 | 备注 |
| 7.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后接采购人通知之日起，30个自然日以内安装调试合格 运至采购人指定地点 | / |
| 7.2 | 免费保修期 | 整机质保5年 | / |
| 7.3 | 出现故障回应时间 | 立即电话响应 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 如不能解决问题，7天内提供备用机 | / |
| 7.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | / |
| 7.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 | / |
| 7.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内生产厂家/全国总代理提供每半年一次维护保养 | / |
| 7.7 | 升级 | 在质保期内，如果成交供应商的产品有软件技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费软件升级服务。 | / |
| 7.8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 | / |
| 7.9 | 验收 | 双方对设备按照合同、配置清单及相关质量要求进行验收 | / |